目录

表1 项目基本情况	1

表2 放射源	8

表3 非密封放射性物质	8

表4 射线装置	9

表5 废弃物（重点是放射性废弃物）	10

表6 评价依据	11

表7保护目标与评价标准	16

表8 环境质量和辐射现状	17

表9 项目工程分析与源项	20

表10 辐射安全与防护	23

表11 环境影响分析	25

表12 辐射安全管理	34

表13 结论与建议	38

表14 审批	41

附件一：委托书	42

附件二：辐射安全许可证	43

附件三：原有项目环评及验收批复	47

附件四：辐射安全防护领导小组文件及相关制度	52

附件五：辐射事故应急预案	61

附件六：工作人员辐射安全与防护培训合格证书	65

附件七：直线加速器机房2017年度检测报告	68

附件八：环境现状监测报告	71

附件七：环境现状监测报告	66

# 表1 项目基本情况

| 建设项目名称 | 鄢陵县中医院数字减影血管造影机应用项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 鄢陵县中医院 |
| 法人代表 | 晋相林 | 联系人 | 娄彦民 | 联系电话 | 13937461616 |
| 注册地址 | 鄢陵县花都大道113号 |
| 项目建设地点 | 院区西北侧介入微创综合治疗科 |
| 立项审批部门 | / | 批准文号 | / |
| 建设项目总投资(万元) | 750 | 环保投资(万元) | 40 | 投资比例（环保投资/总投资） | 5.3% |
| 项目性质 | □新建 √改建 □扩建 □ 其它 | 机房有效使用面积(m2) | 33.12 |
| 应 用 类 型 | 放射源 | □销售 | □Ⅰ类 □Ⅱ类 □Ⅲ类 □Ⅳ类 □Ⅴ类 |
|  |  | □使用 | □Ⅰ类（医疗使用） □Ⅱ类 □Ⅲ类 □Ⅳ类 □Ⅴ类 |
|  | 非密封性放射性物质 | □生产 | □制备PET用放射性药物 |
|  |  | □销售 | / |
|  |  | □使用 | □乙 □丙 |
|  | 射线装置 | □生产 | □Ⅱ类 □Ⅲ类 |
|  |  | □销售 | □Ⅱ类 □Ⅲ类 |
|  |  | √使用 | √Ⅱ类 □Ⅲ类 |
|  | 其他 | / |
| 1.1 项目由来 鄢陵县中医院位于河南省许昌市鄢陵县，是一家二级医院。医院设有急诊科、心血管内科、神经内科、高血压和糖尿病管理中心、危重病监护病房、肾病内科、普通外科、肝胆外科、泌尿外科、肛肠外科、骨伤科、妇产科、小儿科及新生儿重症监护室、中医内科、眼科、五官科、皮肤科、康复理疗中心、介入中心、CT、磁共振室、健康体检中心等科室。 为了进一步加强技术力量，医院拟改造介入科现有候诊区及办公室房间，建设机房及其控制间与其他相关功能房间。拟购一台数字减影血管造影（DSA）装置，开展介入诊疗工作。 根据《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》（国务院449号令）和《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》（国家环境保护总局令第31号，2017年12月12日第二次修正）的规定，受鄢陵县中医院的委托，四川省核工业辐射测试防护院承担了本项目的环境影响评价工作。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》中W:核与辐射-191核技术利用建设项目中的要求：生产、使用Ⅱ类射线装置的应当组织编制环境影响报告表。接到委托后，我环评单位进行了调查、资料收集工作，在此基础上编制完成了本项目的环境影响报告表。 1.2 原有核技术利用项目概况 医院目前所持有的辐射安全许可证（豫环辐证【10410】）由河南省环境保护厅于2014年4月2日颁发，有效期至2019年4月1日，许可使用Ⅱ、Ⅲ类射线装置。辐射安全许可证台帐包括4台射线装置，具体情况如下表1.1。 表1.1 原有核技术利用项目情况表 序号 装置名称 规格型号 类别 场所 环评批复 验收批复 1 直线加速器 Elekta Compact Ⅱ类 放疗科 豫环辐表【2013】10号 豫环辐验【2014】24号 2 胃肠机 TH-6000MA Ⅲ类 放射科 豫环辐表【2008】160号 以评代验项目 3 16排螺旋CT GE bright speed Ⅲ类 CT室 4 拍片机 Byivo--XH575 Ⅲ类 放射科 医院现有核技术应用项目运行正常，无辐射事故发生。 1.3 评价目的 （1）对本项目拟改建址周围进行辐射环境现状监测，掌握辐射环境现状水平。 （2）对不利影响和存在的问题提出防治措施，把辐射环境影响减少到“可合理达到的尽量低水平”。 （3）满足国家和地方环保部门对建设项目环境管理规定的要求，为该项目的辐射环境管理提供科学依据。 （4）从辐射环境保护角度，论述本项目的可行性。 1.4 产业政策符合性 本项目的建设属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》中鼓励类第十三项“医药”中第6款“新型医用诊断医疗仪器设备、微创外科和介入治疗装备及器械、医疗急救及移动式医疗装备、康复工程技术装置、家用医疗器械、新型计划生育器具（第三代宫内节育器）、新型医用材料、人工器官及关键元器件的开发和生产，数字化医学影像产品及医疗信息技术的开发与应用”项目，因此，本项目符合国家产业政策。 1.5 项目建设内容与规模 本次环评内容为医院改造现有房间，建设DSA机房，拟购1台数字减影血管造影（DSA）装置进行介入诊疗，射线装置具体情况见表1.2。 表1.2 本次环评射线装置情况表 序号 射线装置 型号 生产厂家 数量 参数 类别 场所 1 数字减影血管造影装置 Optima IGS 330 GE 1 管电压：50-125kV 管电流：0-1000mA II类 介入微创综合治疗科 1.5 建设项目位置及平面布置 鄢陵县中医院位于鄢陵县花都大道113号，院区北侧紧邻花都大道，东侧紧邻新安街，南侧紧邻惠民路，西侧邻商业区，距离西侧鄢陶路约80m。医院地理位置图见下图1.1。 本项目位于院区西北侧介入微创综合治疗科，改造现有候诊区及办公室房间为DSA机房及其配套的功能房间，拟改建址为单独的一层建筑，房间无地下室。拟改建区域北侧为通道，2m外为病房楼；西侧为现有多功能射线机房及其操作间；东侧为放疗科；南侧为院内广场。周围无环境制约因素，选址合理。 医院院区平面布置图见图1.2，介入科平面布置图见图1.3，周围环境现场勘探照片见图1.4。 |

图1.1  医院地理位置图

图1.2  医院院区平面布置图

注：图中绿色箭头方向为医生通道，红色箭头方向为患者通道。

图1.3  介入科平面图

| 拟改建址北侧通道 | 拟改建址东侧放疗科 |
| --- | --- |
| 拟改建址西侧多功能射线机房 | 拟改建址南侧院内广场 |
| 拟建DSA机房位置 |

图1.5  现场勘查图片

# 表2 放射源

| 序号 | 核素名称 | 总活度（Bq）/活度(Bq)×枚数 | 类别 | 活动 种类 | 用途 | 使用场所名称 | 贮存方式与地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本项目不涉及放射源 |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：放射源包括放射性中子源，对其要说明是何种核素以及产生的中子流强度(n/s)。

# 表3 非密封放射性物质

| 序号 | 核素名称 | 理化性质 | 活动种类 | 实际日最大操作量（Bq） | 日等效最大操作量（Bq） | 年最大用量（Bq） | 用途 | 操作方式 | 使用场所 | 贮存方式与地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本项目不涉及非密封放射性物质 |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：日等效最大操作量和操作方式见《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）。

# 表4 射线装置

- 加速器：包括医用、工农业、科研、教学等用途的各种类型加速器

| 序号 | 名称 | 类别 | 数量 | 型号 | 加速粒子 | 最大能量(MeV) | 额定电流(mA)/剂量率(Gy/h) | 用途 | 工作场所 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本项目不涉及加速器 |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

- X射线机，包括工业探伤、医用诊断和治疗、分析等用途

| 序号 | 名称 | 类别 | 数量 | 型号 | 最大管电压(kV) | 最大管电流(mA) | 用途 | 工作场所 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字减影血管造影装置 | Ⅱ类 | 1 | Optima IGS 330 | 125 | 1000 | 介入诊疗 | 介入手术室 | 拟购 |

- 中子发生器，包括中子管，但不包括放射性中子源

| 序号 | 名称 | 类别 | 数量 | 型号 | 最大管电压(kV) | 最大靶电流(μA) | 中子强度(n/s) | 用途 | 工作场所 | 氚靶情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 活度(Bq) | 贮存方式 | 数量 |  |
| 本项目不涉及 |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：1.放射性废弃物主要是指废旧放射源

# 表5 废弃物（重点是放射性废弃物）

| 名称 | 状态 | 名称 | 活度 | 月排 放量 | 年排放总量 | 排放口浓度 | 暂存 情况 | 最终 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气体 | 臭氧、氮氧化物 | / | / | / | / | 机房内部自然分解一部分 | 通过排风口直接排入大气 |

注：1.常规废弃物排放浓度，对于液态单位为mg/L，气态单位为mg/Kg；气态为mg/m3；年排放总量用kg。

- 含有放射性的废弃物要注明，其排放浓度年排放总量分别用比活度（Bq/L,或Bq/Kg，或Bq/m3）和活度（Bq）。

表6 评价依据

6.1 法律、法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日起施行； （2）《中华人民共和国放射性污染防治法》，2003年10月1日起施行； （3）《中华人民共和国环境影响评价法》，2016年9月1日起施行； （4）《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》，国务院令第449号，2005年12月1日起施行； （5）《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》修订），中华人民共和国国务院令第682号，2017年10月1日起施行； （6）《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》，国家环境保护总局令第31号，2017年12月12日第二次修正； （7）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，中华人民共和国环境保护部令第44号，及《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》，生态环境部令第1号，2018年4月28日起施行； （8）《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》（环保部第18号令），2011年5月1日起施行； （9）《关于发布射线装置分类办法的公告》，环境保护部及国家卫生和计划生育委员会（公告2017年第66号），2017年12月5日起实施； （10）《河南省辐射污染防治条例》（2015年11月河南省第十二届人民代表大会常务委员会第十七次会议通过），2016年3月1日起施行。 6.2 标准、导则 《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2016） （2）《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002） 本标准适用于实践和干预中人员所受电离辐射照射的防护和实践中源的安全。本次环评引用以下条款： B1.1 职业照射 B1.1.1 剂量限值 B1.1.1.1 应对任何工作人员的职业照射水平进行控制，使之不超过下述限值： 由审管部门决定的连续5年的年平均有效剂量（但不可作任何追溯性平均），20mSv（本项目取其四分之一即5mSv作为职业工作人员的年剂量约束值。）； 任何一年中的有效剂量，50mSv； B 1.2.1 剂量限值 实践使公众中有关关键人群组的成员所受到的平均剂量估计值不应超过下述限值： a）年有效剂量，1mSv（本项目取其四分之一即0.25mSv作为公众人员的年剂量约束值。）； b）特殊情况下，如果5个连续年的年平均剂量估计值不超过1mSv，则某一单一年份的有效剂量可提高到5mSv。 （3）《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013） 本次环评引用以下条款： 5.1 X射线设备机房（照射室）应充分考虑邻室（含楼上和楼下）及周围场所的人员防护与安全。 5.2 每台X射线机应设有单独的机房，机房应满足使用设备的空间要求。对新建、改建和扩建的X射线机房，其最小有效使用面积、最小单边长度应不小于表2的要求。 表2 X射线设备机房（照射室）使用面积及单边长度 5.3 X射线设备机房屏蔽防护应满足如下要求： 表3 不同类型X射线设备机房的屏蔽防护铅当量厚度要求 机房类型 有用线束方向铅当量 mmPb 非有用线束方向铅当量 mmPb 标称125kV以上的摄影机房 3 2 标称125kV及以下的摄影机房、口腔 CT、牙科全景机房（有头颅摄影） 2 1 透视机房、全身骨密度仪机房、口内牙片机房、 牙科全景机房（无头颅摄影）、乳腺机房 1 1 介入X射线设备机房 2 2 CT机房 2（一般工作量）a 2.5（较大工作量）a a 按 GBZ/T180的要求。 5.4 在距机房屏蔽体外表面0.3m处，机房的辐射屏蔽防护，应满足下列要求： 具有透视功能的X射线机在透视条件下检测时，周围剂量当量率控制目标值应不大于2.5μSv/h；测量时，X射线机连续出束时间应大于仪器响应时间。 5.5 机房应设有观察窗或摄影装置，其设置的位置便于观察到患者和受检者的状态。 5.6 机房内布局要合理，应避免有用线束，直接照射门、窗和管线口位置；不得堆放与诊断工作无关的杂物。机房应设置动力排风装置，并保持良好的通风。 5.7 机房门外应有电离辐射标志、放射防护注意事项、醒目的工作状态指示灯，灯箱处应设警示语句；机房门应有闭门装置，且工作状态指示灯和与机房相同的门能有效联动。 5.8 患者和受检者不应在机房内候诊；非特殊情况，检查过程中陪检者不应滞留在机房内。 5.9 每台X射线设备根据工作内容，现场应配备不少于表4基本种类要求的工作人员、患者和受检者防护用品与辅助设施，其数量应满足开展工作需要，对陪检者应至少配备铅防护衣；防护用品和辅助设施的铅当量应不低于0.25mmPb；应为不同年龄儿童的不同检查，配备有保护相应组织和器官的防护用品，防护用品和辅助设施的铅当量应不低于0.5mmPb。 表4 个人防护用品和辅助防护设施配置要求 放射检查类型 工作人员 患者和受检者 个人防护用品 辅助防护设施 个人防护用品 辅助防护设施 介入放射学操作 铅橡胶围裙、铅橡胶颈套、铅橡胶帽子、铅防选配：铅橡胶手套 铅悬挂防护屏、铅防护吊帘、床侧防护帘、床侧防护屏 选配：移动铅防护屏风 铅橡胶性腺防护围裙（方形）或方巾、铅橡胶颈套、铅橡胶帽子 、阴影屏蔽器具 — 注：“—”表示不需要求。 （4）《职业性外照射个人监测规范》（GBZ128-2016） 本标准规定了职业性外照射个人监测的要求和方法。 本标准适用于职业性外照射个人监测。 本次验收引用以下内容： 5.3 剂量计的佩戴 5.3.1 对于比较均匀的辐射场，当辐射主要来自前方时，剂量计应佩戴在人体躯干前方中部位置，一般在左胸前；当辐射主要来自人体背面时，剂量计应佩戴在背部中间。 5.3.2 对于工作中穿戴铅围裙的场合（医院放射科），通常应根据佩戴在围裙里面躯干上的剂量计估算工作人员的实际有效剂量。当受照剂量可能超过调查水平时（如介入放射学操作），则还需再围裙外面衣领上另外佩戴一个剂量计，以估算人体未被屏蔽部分的剂量。 5.3.3 对于短期工作和临时进入放射工作场所的人员（包括参观人员和检修人员等），应佩戴直读式个人剂量计，并按规定记录和保存他们的剂量资料。 5.3.4 当开展质量保证活动发放质量控制的个人剂量计时，放射工作人员应按要求将其与常规监测的个人剂量计同时佩戴在同一部位。 6.1 剂量评价一般原则 6.1.1 对职业照射用年有效剂量评价，应符合GB18871-2002的B1.1的规定。 6.1.2 对于内、外照射并存的情况下，应按GB18871-2002的B1.3的规定来确定是否符合有效剂量的剂量限值要求，其中内照射待积有效剂量按GBZ129的要求进行评价。 6.1.3 当职业照射受照剂量大于调查水平时，除记录个人监测的剂量结果外，还应作进一步调查。本标准建议的年调查水平为有效剂量5mSv/a。 6.1.4 当放射工作人员的年个人剂量当量小于20mSv时，一般只需用将个人剂量当量视为有效剂量进行评价；否则，应估算人员的有效剂量；当人员的晶状体、皮肤和四肢的剂量有可能超过相应的年当量剂量限值，不仅应给出年有效剂量，还应估算其年当量剂量。 （5）《医用诊断X射线个人防护材料及用品标准》（GBZ176-2006 ） 本次验收引用以下内容： 13.1 防护材料及用品的选用 根据工作场所X射线的能量和强度的差异或按有关标准的要求，选用不同类型和铅当量的防护材料和用品。 13.2 应用中的检查 使用中的个人防护材料及用品每年应至少自行检查 2 次，防止因老化、断裂或损伤而降低防护质量。 13.3 使用年限要求 个人防护材料及用品的正常使用年限为 5 年，经检查并符合防护要求时可延至 6 年。 6.3 其他文件 《辐射防护手册》；第一、三分册；原子能出版社；李德平、潘自强主编； 联合国原子辐射效应委员会（UNSCEAR）-2000年报告； 本项目环境影响评价委托书（见附件1）； （4）本项目辐射环境背景检测报告； （5）建设单位提供的与本项目有关的其他资料。

表7保护目标与评价标准

7.1.评价范围 通过分析，本项目主要是电离辐射对周围环境的影响，依据《辐射环境保护管理导则核技术利用建设项目环境影响评价文件的内容和格式》（HJ10.1-2016）的内容和格式的规定，考虑到该项目的实际情况，确定评价范围为射线装置机房屏蔽墙体外50m范围。 7.2.保护目标 本项目的环境保护目标为：从事本项目辐射工作的职业人员以及在本项目射线装置机房周围停留的公众人员，本项目拟配备工作人员8名。主要保护目标情况见下表7-1。 表7-1 本项目主要环境保护目标一览表 序号 人员 方位、距离 人数 照射类型 1 控制室内DSA操作技师 机房北侧4m内 1人 职业照射 2 照射室内职业工作人员（DSA手术医生和护士） 机房内 7人 职业照射 3 DSA机房周围的公众人员（包括在机房邻近办公的医务人员及公众） 机房周围50m内 流动人群 公众照射 7.3评价标准 根据相关标准要求，本次评价标准如下表7-2所示。 表7-2 评价标准 项目 评价标准 限值 人员剂量约束限值 《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）及管理部门要求 工作人员：5mSv 公众人员：0.25mSv DSA机房周围剂量当量率 《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013） 透视模式下，周围剂量当量率控制目标值应不大于2.5μSv/h；摄影模式下，机房外人员可能受到照射的年有效剂量约束值应不大于0.25mSv。

# 表8 环境质量和辐射现状

8.1 概况 受鄢陵县中医院委托，郑州新知力科技有限公司于2018年9月29日对该医院DSA机房周围环境的的X-γ辐射剂量率进行了现场检测。检测方法及仪器见下表8.1、表8.2。 8.2 气象条件 天气：晴，温度：26.1℃，湿度：43%。 8.3 检测方法及仪器 表8.1 检测方法 检测项目 检测标准 标准编号 备注 X-γ辐射 剂量率 1．环境地表γ辐射剂量率测定规范 2．辐射环境监测技术规范 GB/T14583-1993 HJ/T61-2001 / 表8.2 检测仪器 检测 项目 仪器名称 仪器型号 测量范围 检定证书 证书编号 有效期至 X-γ辐射剂量率 便携式辐射检测仪 AT1123 辐射剂量率：50nSv/h-10Sv/h 医字20180305-0089 2019年3月1日 8.4 现状检测点位设置及合理性分析 本次检测点位主要设置在DSA机房拟改建区域中心处及四周，以反映项目拟改建址辐射环境现状，另取医院大门处布设点位进行对比。监测点位布设合理。监测点位布设如下图8.1。 图8.1 监测点位布设图 8.5 质量控制措施 1.检测及分析均严格按照国家检测技术规范要求执行； 2.检测分析方法采用国家颁布的标准分析方法； 3.检测仪器经计量部门检定合格并在有效期内； 4.检测仪器符合国家有关标准和技术要求，检测前后进行仪器状态检查并记录存档； 5.检测人员经培训合格并持证上岗，检测报告严格实行三级审核制度。 8.6 检测结果统计 DSA机房拟改建区域X-γ辐射剂量率检测结果见表8.3。 表8.3 拟改建DSA机房周围X-γ辐射剂量率检测结果 序号 点位编号 点位描述 X-γ辐射剂量率（nSv/h） 1 1# DSA机房北墙外表面30cm处 177 2 2# DSA机房南墙外表面30cm处 174 3 3# DSA机房东墙外表面30cm处 179 4 4# DSA机房西墙外表面30cm处 177 5 5# DSA机房拟改建区域中心 185 6 6# 设备间中心 181 7 7# 操作间中心 179 8 8# 男更衣室中心 182 9 9# 女更衣室中心 182 10 10# 等候室中心 173 11 11# 大门处 148 以下无数据 注：①检测区域北侧、南侧均为水泥地面，东侧、西侧和中心处均为瓷砖地面； ②检测数据均未扣除宇宙射线响应值。 8.5 检测结果分析 在本次检测中，DSA机房拟改建区域X-γ辐射剂量率检测结果为173～185nSv/h。参考点位选取设置在拟改建址东北侧医院大门口处，该点位周边环境与拟改建址相似且远离医院放射科等核技术应用项目场所。拟改建址现状辐射水平与参考点位进行对比，相差不大，属医院辐射正常水平，无辐射异常。 8.6 东侧直线加速器机房运行辐射现状 本项目DSA机房东侧与放疗科直线加速器机房紧邻，DSA东侧屏蔽墙即为直线加速器侧屏蔽墙。根据直线加速器2017年度防护检测报告，其中7号、8号、9号检测点位为本项目DSA机房东墙内区域。检测结果显示，本底均值为0.13μSv/h，直线加速器在能量6MV、剂量率200cGy/min的工况（日常运行最大工况）下运行时，所致该处剂量率为0.15μSv/h~0.16μSv/h。基本属于辐射本底水平。标明直线加速器侧屏蔽墙防护良好，故不会对本项目DSA机房产生辐射影响。2017年直线加速器机房防护检测报告详见附件。

# 表9 项目工程分析与源项

9.1 设备原理与工作流程 9.1.1 数字减影血管造影（DSA）的工作原理 数字减影血管造影（DSA）是计算机与常规血管造影相结合的一种检查方法，是集电视技术、影像增强、数字电子学、计算机技术、图像处理技术多种科技手段于一体的系统。DSA主要采用时间减影法，即将造影剂未达到欲检部位前摄取的蒙片与造影剂注入后摄取的造影片在计算机中进行数字相减处理，仅显示有造影剂充盈的结构，具有高精密度和灵敏度。 9.1.2 设备组成 X射线装置的主要设备组成为：X射线球管、高频逆变高压发生器、金属影象增强器、数据图像处理器、床体系统等。X射线机能提供高分辨率、高清晰度、高品质的数字图像，可提供多幅图像显示，具有数字点片及常规胶片点片系统，胸部摄影无需立式摄影架。 DSA设备自带有悬吊式铅玻璃防护屏、床侧防护铅帘等，现代数字介入技术一般还采用数字脉冲技术，根据手术部位选择相应的脉冲透视；铜滤波技术，采用多种规格的铜滤片，根据不同需要，自动切换，在保持优质图像的同时，最大程度减少辐射剂量，达到最佳的滤过效果；栅控技术，去除电压爬升与降落时低速电子产生的大量软射线；剂量监测系统，实时显示剂量率，供介入放射工作人员参考；在介入诊疗时，在可能的条件下，要尽量缩小照射野，降低管电压、管电流，缩短曝光时间，遮光器尽量调小，减少散射。 9.1.3 操作流程 DSA在进行曝光时分为两种情况： 第一种情况，透视。病人需进行介入手术治疗时，为更清楚的了解病人情况时会有连续曝光，并采用连续脉冲透视。透视诊疗时，患者仰卧并进行无菌消毒，局部麻醉后，经皮穿刺静脉，送入引导钢丝及扩张管与外鞘，退出钢丝及扩张管将外鞘保留于静脉内，经鞘插入导管，推送导管，主治医师位于铅帘后身着铅服、铅眼镜在X线透视下将导管送达上腔静脉，两名护士在护士位辅助手术。顺序取血测定静、动脉，并留X线片记录，探查结束，撤出导管，穿刺部位止血包扎。 第二种情况，减影。操作人员采取隔室操作的方式（即操作医师在控制室内对病人进行曝光），医生通过铅玻璃观察窗和操作台观察机房内病人情况。此种情况仅用于手术快完成时的图像保存，占手术时间的很小比例。 9.2 污染源项分析 9.2.1 正常工况下 由X射线装置的工作原理可知，本项目使用的X射线装置在非诊疗状态下不产生射线，只有在开机并处于出线状态时才会发出X射线。X射线主射束作用于患者进行放射性诊疗，散射及漏射的X射线为主要的污染源，由于射线能量较低，故不必考虑感生放射性问题。 此外，X射线与空气作用会产生极少量的臭氧、氮氧化物等有害气体，若空气流通不畅，将在机房内累积，造成一定危害，本项目射线装置的管电压、管电流较小，产生的有害气体相对较少，只要保证机房正常通风换气，对周围环境影响不大。 故本项目正常工作过程中，污染源项分为放射性污染源和非放射性污染源。放射性污染源主要为X射线，非放射性污染源主要为O3和NOX。详见表9.1 表9.1 正常工况污染因子及污染途径 污染因子 来源 污染特征 X射线 X射线发生器 具有贯穿性，可造成辐射损伤 臭氧及氮氧化物 空气电离 强氧化性气体，具有腐蚀性、易分解 9.2.2 事故工况下 事故工况下的污染主要是操作人员或维修人员的误照射以及病人超剂量受照射。污染因子为X射线，主要有以下几种途径： （1）安全联锁装置发生故障状况下，人员误入正在运行的治疗室而造成X射线误照射。 （2）工作人员或病人家属在防护门关闭后尚未撤离治疗室，射线装置运行，会对工作人员或病人家属产生不必要的X射线照射。 （3）工作人员在治疗室内为患者摆位或其它准备工作，控制台处操作人员误开机出束，发生事故性出束，对工作人员造成辐射伤害。 （4）X射线装置控制系统出现故障，照射治疗不能停止，病人受到计划外照射。 （5）维修期间的事故，射线装置维修工程师在检修期间误开机出束，造成辐射伤害。 按照《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》第四十二条和国家环境保护总局环发[2006]145号文件《关于建立放射性同位素与射线装置辐射事故分级处理和报告制度的通知》的规定，发生辐射事故时，事故单位应当立即启动本单位的辐射事故应急方案，采取必要防范措施，并在2小时内填写《辐射事故初始报告表》，向当地环境保护部门报告，涉及人为故意破坏的还应向公安部门报告，造成或可能造成人员超剂量照射的，还应同时向当地卫生行政部门报告。 因此，该医院应按相关规定要求，完善和加强管理，使射线装置始终处于监控状态。 9.2.3 放射性三废 本项目血管造影机在正常运行时，不产生任何放射性“三废”，其发出的X射线会使空气电离产生极少量的臭氧、氮氧化物等有害气体，为防止有害气体累积，机房内可设置通风系统，保证良好的通风条件，有害气体排入外环境空气后，可迅速稀释转化，对周围环境影响较小。本项目不进行产生量的核算。

# 表10 辐射安全与防护

10.1辐射防护措施及监测计划 10.1.1 机房辐射防护设计 本项目拟改造现有房间，建设DSA机房及其控制间与其他相关功能房间。拟购一台数字减影血管造影（DSA）装置，开展介入诊疗工作。拟改建址位于医院西北侧介入微创综合治疗科，为单独的一层建筑，无地下室。DSA机房墙体及门窗防护设计见表10.1。 表10.1 本项目DSA机房防护设计一览表 机房名称 数字减影血管造影（DSA）机房 机房内部尺寸 （长×宽×高） 7.2m×4.6m×3.0m 四周屏蔽墙厚度 北墙、南墙及西墙为240mm实心砖墙结构+24mm硫酸钡水泥板（约等效于3mmPb）；东墙依托现有直线加速器机房侧屏蔽墙，为1.2m厚混凝土（远超过3mmPb） 屋顶 200mm厚钢筋混凝土板+24mm硫酸钡水泥板 （约等效于3mmPb） 防护门 4mmPb铅门两个 观察窗 4mmPb铅玻璃一个 安全联锁 设计有门灯联锁 备注：①砖密度为1.6g/cm3；钡水泥密度为3.2g/cm3；混凝土密度为2.35g/cm3。 ②根据《辐射防护手册》第三分册（李德平、潘自强主编），P62，表3-3-宽束情况下各种材料的近似铅当量厚度及表3-4-不同屏蔽材料的铅当量两个表格可知本项目屏蔽墙、屋顶及地板各防护材料的铅当量厚度。 按照《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）的规定，对于介入X射线设备机房的屏蔽防护应满足：有用线束及非有用线束方向的铅当量均不小于2mmPb。由上表可知，本项目血管造影机机房的四周屏蔽墙、顶棚、防护门及观察窗的防护能力均不小于2mmPb，符合上述标准的要求。 10.1.2 其他安全防护措施 （1）医院数字减影血管造影（DSA）机房拟配备便携式X-γ辐射监测仪及医生病人防护用品。 （2）为医护人员配备个人剂量卡及个人剂量报警仪、辐射防护用品等，安排专人负责个人剂量监测管理，建立辐射职业人员个人剂量档案。个人剂量档案终生保存。 （3）诊断机房防护门设置电离辐射警告标志及中文警示说明，门前划出警戒区。 （4）工作人员需参加辐射安全与防护培训，持证上岗。 （5）将DSA机房内部划为控制区，设备操作间及DSA机房四周5m范围内划为监督区，进行分区管理。 10.2 三废治理 1.固体废弃物 本项目运行阶段不涉及洗片，不会产生废弃X光片，设备维修更换的废旧X射线管由设备厂家回收处置，数字减影血管造影（DSA）手术过程要产生棉签、面纱、手套等医疗固废，医院设有专门的废物收纳与贮存处，该类废物经由有资质单位进行统一回收处理。 2.废液 本项目运行过程不产生废液。 3.废气 本项目射线装置运行过程中产生的X射线能造成空气电离从而产生少量臭氧及氮氧化物，根据《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）要求，机房应设置动力排风装置，并保持良好的通风。本DSA机房拟设计通风系统，进风为西侧防护门处自然进风，机房内设置排气扇。DSA运行过程中因电离产生的废气通过排气扇排出。产生量较小，且易于稀释转化，不会对周围大气环境造成影响。 通风系统排气扇应设置于进风出对角距地30cm高处，排风管道引至建筑物顶部。施工时应做好屏蔽补偿。

# 表11 环境影响分析

11.1 建设期环境影响分析 本项目为核技术利用项目，在机房建设和射线装置安装期间，不产生X射线，不对周围环境带来辐射影响，也无放射性废物产生。 11.2 运行期环境影响分析 根据DSA机房平面设计图，取医生手术位、北侧控制室操作位、四周防护墙外30cm处、铅防护门外30cm处、机房顶棚外30cm处为本环评预测点位。 本项目血管造影机具有自动调强功能，可根据患者条件差异，自动调节曝光参数和出束剂量，另外，为了延长使用寿命，防止射线球管损坏，在实际运行过程中，通常不会采用最大管电压和管电流运行，根据同类射线装置运行经验，一般情况下，透视工况为60-100kv、5-10mA，采集工况为60-110kv、300-500mA。根据设备技术资料，保守取距靶点1m处的最大剂量率为：透视时6.0×105μGy/h；采集时3.0×107μGy/h。（由李德平、潘自强主编，辐射防护手册第一分册——辐射源与屏蔽[M]北京：原子能出版社，1987:P233、P236推算得出）。 介入手术过程中，机头有用射线直接照射人体，不会照射到医生手术位、机房的墙壁、顶棚、防护门及铅玻璃窗，故各预测点仅受到泄露辐射和病人体表散射照射影响，同时，采集模式下，医生不在手术室内停留，故机房内医生手术位的剂量估算只考虑透视模式。 11.2.1 病人体表散射辐射影响分析 对于病人体表的散射X射线可以用反照率法估计。引用李德平，潘自强主编的《辐射防护手册》第一分册——《辐射源与屏蔽》（[M]北京：原子能出版社，1987:P437）。可按下公式进行预测估算。 ...........................................（11.1） 式中：Hs——各预测点位散射剂量率(μGy/h)； H0——距离靶1米处的剂量率(μGy/h)； α——患者对X射线的散射比； S——散射面积，取400cm2； d0——源与病人的距离； ds——病人与预测点的距离。 B——屏蔽透射因子，按照《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）附录D中公式计算，如下式11.2： ............................................（11.2） 式中：B——屏蔽透射因子； X——屏蔽材料铅当量厚度，mm； α、β、γ——铅对125kV管电压X射线辐射衰减的有关的三个拟合参数。 将各预测点处屏蔽透射因子计算结果见表11.1。 表11.1 散射辐射各预测点屏蔽透射因子计算结果 预测点位 防护情况 X α β γ B 第一术者位 0.5mmPb铅帘 0.5mmPb 2.233 7.888 0.7295 7.4×10-2 第二术者位 0.5mmPb铅帘 0.5mmPb 2.233 7.888 0.7295 7.4×10-2 控制室操作位 4mmPb铅玻璃 4mmPb 2.233 7.888 0.7295 1.6×10-5 铅防护门外30cm处 4mmPb防护门 4mmPb 2.233 7.888 0.7295 1.6×10-5 四周防护墙外30cm处 240mm实心砖墙结构+24mm硫酸钡水泥板 3mmPb 2.233 7.888 0.7295 1.8×10-4 机房顶棚外30cm处 200mm厚钢筋混凝土板+24mm硫酸钡水泥板 3mmPb 2.233 7.888 0.7295 1.8×10-4 注：机房东墙防护厚度远超过3mmPb，此处选取与其他三面防护墙相同的3mmPb进行计算。 各预测点位散射辐射剂量计算参数及结果见下表11.2。 表11.2 不同模式下各预测点散射辐射剂量率计算参数及结果 模式 预测点位 H0（μGy/h） B α S （m2） d0（m） ds（m） Hs（μGy/h） 透视 第一术者位 6.0×105 7.4×10-2 0.0015 0.04 0.5 0.5 43.2 第二术者位 7.4×10-2 1.0 10.8 控制室操作位 1.6×10-5 2.5 3.7×10-4 铅防护门外30cm处 1.6×10-5 3.8 1.6×10-4 四周防护墙外30cm处 1.8×10-4 2.5 4.7×10-3 机房顶棚外30cm处 1.8×10-4 4.0 1.6×10-3 采集 控制室操作位 3.0×107 1.6×10-5 0.0015 0.04 0.5 2.5 1.8×10-2 铅防护门外30cm处 1.6×10-5 3.8 8.0×10-3 四周防护墙外30cm处 1.8×10-4 2.5 2.1×10-1 机房顶棚外30cm处 1.8×10-4 4.0 8.1×10-2 注：为保守计算，根据单位提供图纸，机房外各关注点位与病人距离选取垂直的最近距离。 11.2.2 泄露辐射影响分析 泄露辐射剂量率按初级辐射束的0.1%计算，利用点源辐射进行计算，各预测点的泄露辐射剂量率可用下式11.3进行计算。 ...........................................（11.3） 式中：H—预测点处的泄露辐射剂量率，μGy/h； f—泄露射线比率，0.1%； H0—距靶点1m处的最大剂量率，μGy/h； R—靶点距关注点的距离，m； B—屏蔽透射因子，按照式11.2计算。如表11.3。 表11.3 泄露辐射各预测点屏蔽透射因子计算结果 预测点位 防护情况 X α β γ B 第一术者位 0.5mmPb铅帘 0.5mmPb 2.219 7.923 0.5386 5.5×10-2 第二术者位 0.5mmPb铅帘 0.5mmPb 2.219 7.923 0.5386 5.5×10-2 控制室操作位 4mmPb铅玻璃 4mmPb 2.219 7.923 0.5386 8.0×10-6 铅防护门外30cm处 4mmPb防护门 4mmPb 2.219 7.923 0.5386 8.0×10-6 四周防护墙外30cm处 240mm实心砖墙结构+24mm硫酸钡水泥板 3mmPb 2.219 7.923 0.5386 7.6×10-5 机房顶棚外30cm处 200mm厚钢筋混凝土板+24mm硫酸钡水泥板 3mmPb 2.219 7.923 0.5386 7.6×10-5 注：机房东墙防护厚度远超过3mmPb，此处选取与其他三面防护墙相同的3mmPb进行计算。 各预测点不同模式下的泄露辐射剂量率计算参数及结果见下表11.4。 表11.4 各预测点的泄露辐射剂量率计算参数及结果 模式 预测点位 H0（μGy/h） B f R（m） H（μGy/h） 透视 第一术者位 6.0×105 5.5×10-2 0.001 0.5 132.0 第二术者位 5.5×10-2 1.0 33.0 控制室操作位 8.0×10-6 2.5 7.7×10-4 铅防护门外30cm处 8.0×10-6 3.8 3.3×10-4 四周防护墙外30cm处 7.6×10-5 2.5 7.3×10-3 机房顶棚外30cm处 7.6×10-5 4.0 2.9×10-3 采集 控制室操作位 3.0×107 8.0×10-6 2.5 3.8×10-2 铅防护门外30cm处 8.0×10-6 3.8 1.7×10-2 四周防护墙外30cm处 7.6×10-5 2.5 3.6×10-1 机房顶棚外30cm处 7.6×10-5 4.0 1.4×10-1 注：为保守计算，根据单位提供图纸，机房外各关注点位与病人距离选取垂直的最近距离。 根据以上各表计算结果，将不同模式下各个预测点的总的附加剂量率统计于下表11.5。 表11.5 各个预测点的总附加剂量率 模式 预测点位 散射辐射剂量率（μGy/h） 泄露辐射剂量率（μGy/h） 总的附加剂量率（μGy/h） 透视 第一术者位 43.2 132.0 175.2 第二术者位 10.8 33.0 43.8 控制室操作位 3.7×10-4 7.7×10-4 1.1×10-3 铅防护门外30cm处 1.6×10-4 3.3×10-4 4.9×10-4 四周防护墙外30cm处 4.7×10-3 7.3×10-3 1.2×10-2 机房顶棚外30cm处 1.6×10-3 2.9×10-3 4.5×10-3 采集 控制室操作位 1.8×10-2 3.8×10-2 5.6×10-2 铅防护门外30cm处 8.0×10-3 1.7×10-2 2.5×10-2 四周防护墙外30cm处 2.1×10-1 3.6×10-1 5.7×10-1 机房顶棚外30cm处 8.1×10-2 1.4×10-1 2.2×10-1 由以上计算预算结果分析可以看出，正常透视工况下，本项目拟改建数字减影血管造影机机房第一术者位辐射剂量率预测值为175.2μGy/h，第二术者位辐射剂量率预测值为43.8μGy/h，满足《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）中透视防护区工作人员位置空气比释动能率不大于400μGy/h的限值要求，且透视和采集工况下，机房四周辐射剂量率预测值在4.9×10-4μGy/h~1.2×10-2μGy/h之间，均满足《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）中透视情况下机房周围剂量当量率不大于2.5μGy/h的限值要求。 11.2.3 对手术医生的附加年剂量估算 由表11.5中得知手术位的辐射剂量率分别为：第一术者位为175.2μGy/h，第二术者位为43.8μGy/h。工作时，手术医生穿戴防护当量不小于0.5mmPb的铅衣，其经铅衣屏蔽衰减后对术者附加剂量率可按半值层法进行计算，计算公式见下式11.4： ........................................（11.4） 式中： —铅衣屏蔽后对医生的附加剂量率，μGy/h； —手术位预测辐射剂量率，μGy/h； X—铅屏蔽厚度，取0.5mm； HVL—X射线在铅中的半值层，取0.29。 计算得出铅衣屏蔽后对第一术者的附加剂量率为53.9μGy/h，对第二术者的附加剂量率为13.1μGy/h。 按照联合国原子辐射效应联合委员会（UNSCEAR）--2000年报告附录A，项目致人员辐射剂量可按照下式11.5计算。 .....................................（11.5） 式中： H—辐射外照射人均年有效剂量当量，mSv； —附加剂量率，μSv/h； t—年工作时间，h； T—居留因子。 根据医院提交资料可知，项目运行后每月最大手术量约为10台，一年工作12个月。一台手术过程中的最大出束时间为：透视模式20min，采集模式20s。故根据数字减影血管造影机工作负荷和附加剂量率的计算结果，推算得到工作人员的年附加有效剂量结果详见表11.6。 表11.6 DSA手术医生的年附加有效剂量估算结果 机房 点位 附加剂量率（μGy/h） 年工作时间（h/a） 居留 因子 年附加有效剂量 （mSv/a） 介入手术室 第一术者 53.9 40 1 2.2 第二术者 13.1 0.5 由表11.6计算结果可知，本项目血管造影机在正常运行后，对手术医生的最大年附加有效剂量为2.2mSv/a，低于本报告建议的剂量管理限值（职业人员年有效剂量不超过5mSv）；且均符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中关于“剂量限值”的要求。 11.2.4 对控制室工作人员及公众人员的附加年剂量估算 根据医院提供的工作时间及11.2.2中的辐射剂量率的计算结果，由式11.5可得出控制室工作人员及公众人员的年附加有效剂量结果见下表11.7。 表11.7 DSA控制室工作人员及公众人员的附加年剂量 模式 点位 附加剂量率（μSv/h） 年出束时间（h/a） 居留 因子 年附加有效剂量 （mSv/a） 透视 控制室操作位 1.1×10-3 40 1 4.4×10-5 铅防护门外30cm处 4.9×10-4 40 1/4 4.9×10-6 四周防护墙外30cm处 1.2×10-2 40 1/4 1.1×10-6 机房顶棚外30cm处 4.5×10-3 40 1/4 4.5×10-7 采集 控制室操作位 5.6×10-2 0.67 1 3.8×10-5 铅防护门外30cm处 2.5×10-2 0.67 1/4 4.2×10-6 四周防护墙外30cm处 5.7×10-1 0.67 1/4 9.5×10-3 机房顶棚外30cm处 2.2×10-1 0.67 1/4 3.7×10-3 人员所受年附加有效剂量为透视及采集模式下的有效剂量总和，故由表11.7计算结果可知，本项目血管造影机在正常运行后，对控制室工作人员的最大年附加有效剂量为8.2×10-5mSv/a，低于本报告建议的剂量管理限值（职业人员年有效剂量不超过5mSv）；对公众人员的最大年附加有效剂量为9.5×10-3mSv/a，低于本报告建议的剂量管理限值（公众人员年有效剂量不超过0.25mSv）；且均符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中关于“剂量限值”的要求。 11.3 事故影响分析 11.3.1 辐射事故等级 根据国务院《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》（449号令）第四十条，将辐射事故进行分级，按辐射事故的性质、严重程度、可控性和影响范围等因素，从重到轻将辐射事故分为特别重大事故、重大辐射事故、较大辐射事故和一般辐射事故四个等级的原则，将本项目的环境风险因子、可能发生辐射事故的意外条件、潜在危害及可能发生的辐射事故等级列于表11.8。 表11.8 本项目的环境风险因子、潜在危害及事故等级 项目名称 环境风险因子 可能发生辐射事故的意外条件 危害结果 事故等级 DSA机 X射线 工作人员或病人家属在防护门关闭后尚未撤离射线机房，工作人员启动设备，造成有关人员被误照射。 安全联锁装置或报警系统发生故障状况下，人员误入正在运行的仪器机房，造成误照射。 装置失控导致人员受到超年有效剂量限制照射 一般辐射事故 11.3.2 事故风险类别识别 X射线装置可能发生事故的主要类型为：①工作人员或病人家属在防护门关闭后尚未撤离机房，X射线装置运行可能产生误照射；②安全装置发生故障状况下，人员误入正在运行的X射线装置机房；③故障情况下，设备维修人员调试过程中由于误开机造成误照射。 11.3.3 事故情况下照射剂量及评价 数字减影血管造影机属于Ⅱ类射线装置，事故情况下，人员误入或误照射情况下，可能导致人员受到超过年剂量限值的照射。 若人员误入机房，在病床前处被误照射（取距离为0.3m，照射模式为采集模式；仅考虑散射线、漏射线），照射时间取1min，则单次事故造成的照射剂量约为5.6mSv/次。 由上述计算可知，事故情况下，人员越靠近射线装置，受到的照射剂量越大。 11.3.4 事故风险分析 （1）如果工作人员或病人家属在防护门关闭后尚未撤离机房，可利用机房防护门内与控制室设置的人工紧急停机、开门按钮，只要未撤离人员了解该按钮的作用，可避免此类事故的发生。因此，在机房内应设置此按钮醒目的指示和说明，便于在紧急情况下使用。 （2）如果安全联动装置或报警系统发生故障状况下，人员误入正在运行的设备机房。机房防护门与设备之间设有门机联动装置，防护门上设有警示信号灯。每当打开防护门时，立即断电并停机，不致出现误照射。只有当联动装置或报警系统发生故障情况时，医务人员强行运行机器，才可能发生此类事故。因此，医务人员必须严格按照仪器操作程序进行诊疗，有效防止事故照射的发生。为避免此类事故的发生，要求工作人员每次上班时首先要检查防护门上的联动装置和报警系统是否正常。如果报警系统失灵，应立即修理，恢复正常。 （3）维修人员调试过程中应加强对设备的看管，必要时可切断主电源，避免误照射。 11.3.5 应急预案 应制定放射事故风险的应急预案，一旦发生事故能及时启动应急预案，使事故能得到及时有效的处理。对于医院射线装置机房，需安装联锁装置、警示灯等，工作人员严格按照操作规程进行操作，在开机前检查治疗室内是否还有无关人员在内，防护门是否关好，在仪器开机时打开防护门上方警示信号灯，警示无关人员不要靠近，就可以有效地防止照射事故的发生。如发生辐射照射事故，医院应立即启动应急预案措施，按照事故应急程序处理。 医院已制定有辐射事故应急预案，详见附件。

# 表12 辐射安全管理

12.1 辐射安全与环境保护管理机构 遵照国务院第449号令《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》、环境保护部令第18号《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》及其他相关法规的要求，鄢陵县中医院成立以晋相林为组长的放射防护与辐射安全管理领导小组。领导小组负责全院辐射安全与放射防护监督管理工作，保障放射诊疗工作人员、患者和公众的健康与安全。该管理机构的基本组成涵盖各射线装置使用部门，在框架上基本符合要求。领导小组文件见附件。 12.2 制定规章制度 鄢陵县中医院按照《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》的相关要求，并结合各个科室的医疗操作规范，制定了相关的规章制度，如《辐射防护和安全保卫制度》、《DSA操作规程》、《射线装置检修维护管理规定》、《放射工作人员个人剂量及场所监测工作方案》、《监测仪表使用与检验管理制度》、《从业人员培训计划》、《个人剂量和职业健康管理制度》、《防止误操作和受到意外照射的安全措施》等，具体见附件。医院应根据最新的法律法规，结合实际工作及时更新与完善相关规章制度，使其具有较强的针对性和可操作性，同时应保证制度实施有效。 12.3 人员培训与职业健康检查 本环评DSA介入工作计划配备8名工作人员，为医院现有工作人员，其中6人已参加过辐射安全与防护培训并取得合格证书（见附件），人员情况如下表12.1。 表 12.1 拟配备工作人员 序号 姓名 岗位 培训证号 培训地点 培训时间 1 高世杰 医师 ZZUC201809113 郑州大学 2018.6.23-2018.6.25 2 王浩 医师 201739847 河南工程学院 2017.11.19-2017.11.21 3 李红雨 医师 / / / 4 杜洪涛 医师 / / / 5 刘露柯 医师 201739902 河南工程学院 2017.11.26-2017.11.28 6 董会华 护士 201739812 河南工程学院 2017.11.12-2017.11.14 7 张鹏飞 护士 201739848 河南工程学院 2017.11.19-2017.11.21 8 黄永舰 技师 201739813 河南工程学院 2017.11.12-2017.11.14 本项目建成开展工作前，应组织未培训人员参加辐射安全与防护培训并取得合格证书，确保辐射工作人员均持证上岗。同时，医院应为介入工作人员配备个人内、外剂量卡，剂量卡工作期间正确佩戴使用，每三个月送检；对新上岗工作人员，做好上岗前的健康体检，合格者才能上岗；建立个人剂量档案和职业健康监护档案，职业健康检查的频率为每年1次。医院应为工作人员终生保存个人剂量监测档案和职业健康监护档案；在医院从事过辐射工作的人员在离开该工作岗位时也将进行健康体检。 12.4监测计划 12.4.1 工作人员个人剂量检测 工作人员除正确佩带个人剂量计外，还应当携带剂量报警仪。外照射个人剂量监测周期最长不应超过90天，单位每三个月送具备资质的个人剂量监测技术服务的机构进行检测。依据《职业性外照射个人监测规范》（GBZ128-2016）要求，医院需建立个人剂量档案，个人剂量档案除了包括辐射工作人员平时正常工作期间的个人剂量记录外，还应包括其在异常情况（事故或应急）下受到的过量照射记录，并填写核查登记表。职业照射个人监测档案应终生保存。 12.4.2 工作场所及环境监测 a、常规监测：医院应配备X-γ辐射监测仪，定期对医院各射线装置机房及其周围辐射环境进行常规监测，并建立环境安全档案。 b、定期监测：医院应委托有资质的单位定期（每年1次）对机房及周围环境进行辐射环境监测，并建立监测技术档案。 c、监测范围：机房屏蔽墙外，防护门及缝隙处，电缆及管道的出入口，候诊区、控制室，手术位等。 d、监测项目：X-γ辐射剂量率。 e、监测频度：医院常规监测每月一次、定期监测每年一次。 f、监测记录应清晰、准确、完整并纳入档案进行保存。 医院还应对辐射监测仪定期进行检定，保证其在检定有效期内使用，若仪器发生故障，立即进行维修。 12.5 防护用品 医院计划为介入科配置铅衣、铅帽、铅眼镜等防护用品，其数量应能够满足医院正常开展介入工作的需要。医院进行防护用品采购时应选用质量满足国家规范要求的产品；应为不同年龄儿童的不同检查，配备有保护相应组织和器官的防护用品，防护用品和辅助设施的铅当量应不低于0.5mmPb。防护用品存放时不宜折叠，防护铅衣、铅帽等使用一定年限后（不超过5年），重新购置予以替换。 12.6 辐射事故应急响应程序 根据《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》中的规定，对可能发生的辐射事故，制定应急方案，做好应急准备，结合医院的实际情况，医院已制定有《辐射事故应急预案》，见附件。本项目使用的DSA机属Ⅱ类射线装置，辐射事故应急方案包括下列内容： （一）辐射事故应急处理领导小组； （二）应急处理领导小组工作职责； （三）辐射事故发生时的应急响应措施； （四）应急处理联系电话。 发生辐射事故时，该医院应当立即启动应急方案，采取应急措施，并立即向当地环境保护主管部门、公安部门、卫生主管部门报告，提出整改方案加以落实。 12.7 三同时竣工验收一览表 本项目建设完成后，需进行竣工环保验收，验收时相应的防护设施及辐射安全管理措施应落实到位。本项目三同时竣工验收一览表如下： 表 12.2 三同时竣工验收一览表 序号 类别 环保设施 1 机房建设地点 鄢陵县花都大道113号鄢陵县中医院院区西北侧介入微创综合治疗科 2 防护措施 四周墙壁为24cm实心砖结构+粉刷3cm硫酸钡涂料（约等效于4mmPb）；屋顶为20cm厚钢筋混凝土板+粉刷2cm硫酸钡涂料（约等效于3mmPb）；4mmPb铅门两个；4mmPb铅玻璃一个。 3 防护用品 铅衣、铅帽、铅眼镜等防护用品，其数量应能够满足医院正常开展介入工作的需要。铅当量应不低于0.25mmPb；另应为不同年龄儿童配备相应防护用品，铅当量应不低于0.5mmPb。 4 管理制度 各项规章制度包括：辐射安全管理规定、操作规程、岗位职责、辐射防护和安全保卫制度、人员培训计划、剂量管理制度、监测方案等。 5 其他 设置门灯联锁装置，机房门上方拟设置工作状态指示灯，悬挂放射性警示标志（例如：当心电离辐射、禁止孕妇入内等相关警示标志）、配备辐射剂量率监测仪器、个人剂量报警仪及个人剂量计

# 表13 结论与建议

13.1 结论 13.1.1 实践的正当性 鄢陵县中医院为了满足更多的病人就诊需求，保障病人健康，以及医院的医疗水平发展，开展数字减影血管造影机应用项目，因此，本项目符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中辐射防护“实践正当性”的要求。 13.1.2 选址合理性分析 本项目机房位于医院院区西北侧介入微创综合治疗科，周围50m范围内无辐射环境敏感区，机房的选址考虑了公众及周围场所的防护和安全，故本项目选址合理可行。 13.1.3 辐射环境质量现状结论 根据检测结果，本项目DSA机房拟改建区域X-γ辐射剂量率检测结果为173～185nSv/h。参考点位选取设置在拟改建址东北侧医院大门口处，该点位周边环境与拟改建址相似且远离医院放射科等核技术应用项目场所。拟改建址现状辐射水平与参考点位进行对比，相差不大，属医院辐射正常水平，无辐射异常。拟建址东侧直线加速器机房防护良好，运行期间不会对本项目拟建DSA机房区域造成辐射影响。 13.1.4 辐射防护措施有效性结论 本项目DSA所在机房采取了一定厚度的防护材料建筑屏蔽和专业辐射防护措施，防护效果满足《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）的要求，设备自带有铅屏、铅帘，机房设置铅门、铅窗，设置门灯连锁，铅门前划出辐射警戒区域，铅门上张贴辐射警示标志与中文说明。建设单位制定有针对性的操作规程，要求工作人员工作时穿戴铅衣、铅帽，佩戴防护眼镜等辐射防护用品，通过以上各项防护措施的综合使用，可有效地防止X射线产生的辐射影响。 13.1.5 辐射环境影响评价结论 本项目主要污染因子为X射线，由表11.5可知， 正常透视工况下，本项目拟改建数字减影血管造影机机房第一术者位辐射剂量率预测值为175.2μGy/h，第二术者位辐射剂量率预测值为43.8μGy/h，满足《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）中透视防护区工作人员位置空气比释动能率不大于400μGy/h的限值要求，且透视和采集工况下，机房四周辐射剂量率预测值在4.9×10-4μGy/h~1.2×10-2μGy/h之间，均满足《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）中透视情况下机房周围剂量当量率不大于2.5μGy/h的限值要求。 13.1.6 个人剂量估算 由表11.6、11.7计算结果可知，本项目血管造影机在防护措施及防护设计正常运行下，对手术医生的最大年附加有效剂量为2.2mSv/a，本项目血管造影机在正常运行后，对控制室工作人员的最大年附加有效剂量为8.2×10-5mSv/a，低于本报告建议的剂量管理限值（职业人员年有效剂量不超过5mSv）；对公众人员的最大年附加有效剂量为9.5×10-3mSv/a，低于本报告建议的剂量管理限值（公众人员年有效剂量不超过0.25mSv）；且均符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中关于“剂量限值”的要求。 13.1.7 辐射安全管理综合能力结论 鄢陵县中医院按照《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》的相关要求，成立了辐射安全管理机构，并结合科室的医疗操作规范，制定了相关的规章制度以及应急预案，医院有符合国家环境保护标准和安全防护要求的场所和设施，并制定辐射工作场所及工作人员管理、监测计划，具有使用Ⅱ类射线装置的综合能力。 13.1.8 总体结论 综上所述，鄢陵县中医院数字减影血管造影机应用项目符合正当化原则，工作人员及公众受到的年有效剂量均符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中关于“剂量限值”的要求。机房选址及设计合理，防护屏蔽措施良好，从辐射安全和环境保护的角度而言，鄢陵县中医院数字减影血管造影机应用项目是可行的。 13.2 建议和要求 该项目建设运行后，应严格遵循DSA操作规程，加强对操作人员的培训，防护门设置防夹人装置，介入手术过程中曝光前需确定防护门是否关闭，如果曝光过程中铅门未关闭，应立即停止出束，以避免意外事故造成对公众和职业人员的附加影响，使对环境的影响降到最低。 在实施诊治之前，事先告知患者或被检查者辐射对健康的潜在影响。 （3）在介入治疗手术中，需要进行多次曝光定位，手术医生应注重自身防护，正确穿戴必须的防护用品，由于手部防护薄弱，应注意减少不必要的照射，从而降低手部受照剂量。 （4）定期进行辐射工作场所的检查及监测，及时排除事故隐患。 （5）认真落实环评提出的管理措施和辐射防护措施要求，定期更新完善管理制度。 （6）根据放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法（环保部第18号令）的要求，对本单位的放射性同位素与射线装置的安全和防护状况进行年度评估，并于每年01月31日前向发证机关提交上一年度的评估报告。 （7）建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告并依法向社会公开。

# 表14 审批

下一级环保部门预审意见： 公 章 经办人 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人 年 月 日

# 附件一：委托书

# 附件二：辐射安全许可证

# 附件三：原有项目环评及验收批复

# 附件四：辐射安全防护领导小组文件及相关制度

辐射防护和安全保卫制度

- 认真贯彻执行国家对射线装置管理的有关法律，法规和本医院的安全和防护管理制度

- 主动积极配合相关管理部门的监督检查，对指出的问题及时处理，解决。

- 医院成立放射防护领导小组，设立专、兼职管理人员，每年由有资质的检测单位对使用中的射线装置进行一次检测。

- 对直接从事辐射工作的人员，组织参加环保系统认可单位进行的辐射安全和防护知识教育培训，并进行考核，考核不合格，不得上岗。

- 严格按照国家关于个人剂量检测和健康管理的规定，对直接从事辐射工作的人员进行个人剂量检测和职业健康检查，建立个人剂量档案和职业健康监护档案。

- 对本院的射线装置的安全和防护状况进行年度评估，发现安全隐患的，应立即进行整改。

- 射线装置的使用场所，具有防止误操作、防止工作人员和公众受到意外照射的安全措施。

- 设置明显的射线装置标识，机房上要有“红色”指示灯及“当心电离辐射”警示牌标志。

- 加强对射线装置的维护管理，使用场所采用有效的放火、防盗等安全防护措施。

- 当发生事故时，及时向相关部门汇报并采取控制事故。

- 各科室的负责人，应对本科安全防护负主要责任，每年一次对全院放射防护进行一次全面检查，并将检查中发现的问题和解决措施向院防护负责人（院长）出书面汇报。

- 制定完善的安全操作规程，严格按照规程操作，并告知病人和相关人员辐射的危害性，使用场所张贴醒目的辐射有害健康的标识。

- 制定放射安全应急预案，每年评估检查，不断完善。发生事故后应及时上报。

DSA操作规程

- 开机前的日常准备工作，包括清洁、擦拭、设备，检查设备运行环境是否安全。

- 检查电源是否正常，设备旋转和检查床，是否处于正常位置，设备各方面及周围有无影响设备，运动的物品等。

- 按要求依次打开设备总电源和工作站电源，注意设备启动过程是否正常，启动时有无异常声音等。

- 设备正常启动并完成检测后，对检查床和“C”型臂各方面运动检查是否正常。

- 检查球管是否出线，各种采集程序及参数是否正常，所有显示器工作是否正常。

- 检查室内温度及通风系统运行情况。

- 再次检查确认设备各方面正常后，开始正常检查，治疗。

- DSA设备每天工作完成后正常关机，注意关机时设备是否正常

射线装置检修维护管理规定

为了加强我医院射线装置的管理工作,确保射线装置处于完好状态，更好地服务于社会，特制定本制度。望医院各辐射管理人员及工作人员遵照执行。

一、 射线装置必须由专职、专人负责管理，负责人员应了解射线装置的安全操作规程。掌握射线装置使用与安全情况，并定期向辐射安全管理人员进行报告。

二、射线装置应及时填写运行记录，实行定期校对。定期检查设备是否安全,防护装置是否齐全、可靠。发现隐患及时整改,使设备处于完好状态。

三、对设备无法排除的故障,经单位领导同意后送专门维修点维修，做好维修记录,并且经检定合格,贴上合格准用标志方可使用,确保射线装置处于完好状态。

四、射线装置必须定点存放于机房内,并做到室内通风良好、干净整洁。每次使用完毕都要进行交接手续,保持设备完好无损。

五、建立各台射线装置检修维护档案,做到记录真实,备档可查。

六、严格执行设备管理制度,若因管理不善造成设备、人身事故的，将按有关规定严肃处理。

放射工作人员个人剂量及场所监测工作方案

为认真贯彻落实《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》，规范开展放射工作人员个人剂量监测工作，根据上级要求，结合我院实际情况，制定本方案。

- 检测对象

从事放射职业活动中受到电离辐射的所有人员都必须进行个人剂量监测。包括射线装置的使用和维修人员，射线装置和放射工作场所的辐射监测人员。

- 监测方法

- 外部监测：根据需要联系有资质的机构对放射工作场所进行监测或环境评价。

- 内部监测：每季度指定专人对放射工作场所进行监测，并记录档案。

- 应急监测：应急情况下，为查明放射性污染情况和辐射水平进行必要的内部或外部监测。

- 佩戴要求

放射工作人员进入放射工作场所正确佩戴个人剂量计。

常规个人剂量计佩戴方法：当辐射主要来自前方，剂量计应佩戴人体躯干前方中部位置，一般在左前胸。当辐射主要来自人体背面时，剂量计应佩戴在背部中间。当受照剂量可能大时，还需要在防护服外面衣领上另佩戴一个剂量计。

- 工作要求

- 必须按要求按期放射工作人员接受个人剂量监测，督促其正确的佩带剂量计，将个人剂量监测结果及时记录在《放射工作人员证》中，建立并终生保存个人剂量监测档案。

- 射线装置使用场所严禁非有关人员出入。

- 射线装置使用前及使用后一定要检查各开关，保证断电。

监测仪表使用与检验管理制度

- 目的

通过对医院辐射监测仪器，仪表的检定、校准进行有效管理，以保证设备运行状况监测数据结果的准确性和可靠性，为设备的正常运行提供保证。

- 适用范围

适用于医院辐射监测所有测试仪器，仪表的校准、检定。

- 职责

- 各科室负责管理本科室仪器、仪表的台帐维护及校准、检定工作。

- 设备科负责上报仪器、仪表的送检费用打款计划。

- 工作要求

- 检定计划

各科室根据仪器、仪表的检定周期提前向设备科提交送检申请。

2．校准和检定实施

要送检的仪器、仪表由设备负责人负责组织报送检单位进行检定。

按照仪器、仪表校准规定，所有的校准检定活动尽可能到国家标准或行业标准。

3．校准标识

仪器、仪表经校准检定后，根据结果加贴仪器状态标识。

- 校准和检定周期

校准周期按仪器设备有关操作规程执行。

5． 校验记录的保存仪器，仪表检定准证书、自校验记录由各科室负责人统一保管。

从业人员培训计划

1．积极委派相关人员定期参加环保部门认可单位组织的辐射安全和防护专业知识及相关法规，按照规定及时参加考核并申领合格证书，证书有效期为4年。

2.从事放射操作及防护人员因新增、调动等原因发生变动时，及时组织新进人员参加环保行政主管部门认可单位组织的培训并申领合格证书。

3．参加环保行政主管部门认可单位组织的培训后，应及时将培训成果传达给放射防护领导小组及各科室辐射工作人员。

4．按时按计划参加国家相关环保部门组织的放射防护培训班，加强理论学习，掌握基本的辐射安全防护知识和自救技能。

5．放射防护小组成员每半年组织一次集体学习。

6．遇到国家政策调整，出台新的放射防护管理法律法规或规章、标准等，由防护小组组长及时召集辐射工作人员及防护领导小组成员学习。

7．新设备投入前设备厂商工程师对技术人员进行系统培训，内容包括结构、工作原理，操作技术，注意事项，保养要求和故障表现及简单的故障排除。

8．做好防盗、防火和辐射安全管理的培训。

个人剂量和职业健康管理制度

  - 个人剂量管理制度

- 辐射工作人员须佩带个人剂量计，并按规定佩带在左胸及左前领口。

- 个人剂量监测同期一般为90天，定期送往疾控中心监测，并将监测结果通知个人。

- 医院终生保存个人剂量监测档案

- 放射工作人员可查阅，复印本人的个人剂量监测档案。

- 医院将个人剂量监测结果及时记录在《放射工作人员证》中。

- 突发辐射事故中，被照人员的吸收剂量应做重点记录，与常规剂量记录分开。

  - 职业健康管理制度

- 辐射人员上岗前应当进行上岗前的职业健康检查，符合辐射工作人员健康标准的，方可参加相应的辐射工作。

- 辐射工作人员定期进行职业健康检查，两次检查的时间隔不应超过两年，必要时可增加临时性检查。

- 放射工作人员脱离放射工作岗位时，医院应当对其离行前的职业健康检查。

- 对参加应急处理或者受到事故照射的放射工作人员，医院应当及时组织健康检查或医疗救治，按照国家有关标准进行医学随访观察。

- 医院不得安排怀孕的妇女参与应急处理和有可能造成职业性内照射的工作。哺乳期妇女再其哺乳期间应避免接受职业性内照射。

- 医院为辐射工作人员建立并终生保存职业健康监护档案。

- 辐射工作人员有权查阅，复印本人的职业健康监护档案。

- 医院承担本院辐射工作人员职业健康检查，职业性辐射性疾病的诊断、鉴定、医疗救治和医学随访观察的费用。

- 辐射工作人员的保健津贴按照国家有关规定执行，辐射工作人员每月给予一定的营养补贴，并普及营养知识，增强机体免疫力。

10.在国家规定休假外，辐射工作人员每年可以享用保健休假2-4周。

防止误操作和受到意外照射的安全措施

1．加强自主管理, 放射防护安全管理工作由院领导负总责。射线装置由专人具体负责管理,坚持“谁使用、谁负责”的原则,签订安全责任。

2．放射工作人员应是身体健康,具备专业知识和防护知识的医院正式职工。

3．在射线装置使用场所设置射线警示标志。

4．临床医师和放射医师, 在获得相同诊断效果的前提下,避免采用放射性诊断技术,合理使用X射线检查,减少不必要的照射。

5、从事X射线诊断工作的单位,必须建立和健全X射线检查资料的登记、保存、提取和借阅制度,不得因资料管理及病人转诊等原因使受检者接受不必要的照射。

6．对婴、幼、儿童、青少年的体检,不应将X射线胸部检查列入常规检查项目,从业人员就业前或定期体检,X射线胸部检查的间隔时间一般不少于两年。

7、临床医师和放射医师尽量以X射线摄影代替透视进行诊断。未经省级人民政府卫生行政部门允许,不得使用便携式X射线机进行群体透视检查。

8、对育龄妇女的腹部以及婴幼儿的X射线检查,应严格掌握适应症对孕妇,特别是受孕后8—10周的,非特殊需要,不得进行下腹部X射线检查。

9、放射医技师必须注意采取适当的措施,减少受检者的受照剂量，对受检者邻近照射野的敏感器官和组织进行屏蔽防护。

10、候诊者和陪检者(病人不需被扶持才能进行检查的除外) ,不得在无屏蔽防护的情况下在X射线机房内停留。

# 附件五：辐射事故应急预案

# 附件六：工作人员辐射安全与防护培训合格证书

# 附件七：直线加速器机房2017年度检测报告

# 附件八：环境现状监测报告

# Text boxes

鄢陵县中医院

N

本项目所在

7.2m

4.6m

控制区

N

监督区