核技术利用建设项目 鄢陵县中心医院医用直线加速器应用建设项目 环境影响报告表 建设单位：鄢陵县中心医院 法人代表（签名或签章）：苏俊生 通信地址：河南省许昌市鄢陵县梅里路与北环路东南角 邮政编码：461200 联系人：卜纪娜 电子邮箱：723926755@qq.com 联系电话：15994068492

目  录

表1  项目基本情况	1

表2  放射源	5

表3  非密封放射性物质	6

表4  射线装置	7

表5  废弃物（重点是放射性废弃物）	8

表6  评价依据	9

表7  保护目标与评价标准	10

表8  环境质量和辐射现状	13

表9  项目工程分析与源项	16

表10  辐射安全与防护	20

表11  环境影响分析	25

表12  辐射安全管理	39

表13  结论与建议	44

表14  审批	46

附图1：医院地理位置图	47

附图2：周边环境示意图	48

附图3：医院总平面布局图	49

附图4：加速器机房所在门诊医技楼负一层平面布局图	50

附图5：加速器机房局部示意图	51

附图6：医院现场照片	52

附件1：评价委托书	54

附件2：辐射安全许可证	55

附件3：环评批复文件	58

附件4：本次环评项目本底检测报告	68

附件5：辐射安全管理机构及辐射安全管理制度	75

附件6：个人剂量检测报告	102

# 表1  项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 鄢陵县中心医院医用直线加速器应用建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  | 鄢陵县中心医院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  | 苏俊生 |  | 联系人 | 卜纪娜 |  |  | 联系电话 |  |  | 15994068492 |  |
| 注册地址 |  | 河南省许昌市鄢陵县梅里路与北环路东南角 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设地点 |  | 河南省许昌市鄢陵县梅里路与北环路东南角，门诊医技楼负一楼北部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | / |  |  |  |  | 批准文号 |  |  | / |  |  |
| 建设项目总投资（万元） |  | 2300 |  | 项目环保投资（万元） |  | 500 |  |  | 投资比例(环保投资/总投资) |  |  | 21.7% |
| 项目性质 |  | □新建 改建 □扩建 □其它 |  |  |  |  |  |  | 占地面积（m2） |  |  | 190 |
| 应用类型 | 放射源 | □销售 | □Ⅰ类 □Ⅱ类 □Ⅲ类 □Ⅳ类 □Ⅴ类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □使用 | □Ⅰ类（医疗使用） □Ⅱ类 □Ⅲ类 □Ⅳ类 □Ⅴ类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非密封放射性物质 | □生产 | □制备PET用放射性药物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □销售 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □使用 | □乙 □丙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 射线装置 | □生产 | □Ⅱ类 □Ⅲ类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □销售 | □Ⅱ类 □Ⅲ类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 使用 | Ⅱ类 □Ⅲ类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 建设单位简介 鄢陵县中心医院位于河南省许昌市鄢陵县梅里路与金瑞大道交叉口东南角，成立于1983年，属二级综合医院，是郑大二附院、郑大五附院、省胸科医院协作医院，是全县医疗保险、重症慢性病、城镇医保、新农合、离退休干部、五保户、优抚对象等定点医院，下辖鄢陵县城区社区卫生服务中心。 鄢陵县中心医院占地200亩，建筑面积13万平方米，建有门诊医技大楼、病房楼、康复楼、护理院、专家公寓。病房楼现有床位671张，护理院现有床位1200张。医院现有职工720人，卫生专业技术人员580人，高级职称人员49人，中级职称人员160人。 目前，医院在用一台DSA、两台CT、一台胃肠机，一台DR，本次评价的核技术应用项目建设地点位于河南省许昌市鄢陵县梅里路与金瑞大道交叉口东南角，鄢陵县中心医院门诊医技楼负一楼北部，原预留加速器机房现改建，在原机房的基础上适当增加钢板、混凝土材料（具体参数详见本报告10.1、11.2），本次评价的医用直线加速器为新购设备。 1.3 本项目建设规模 鄢陵县中心医院本次建设内容包括II类射线装置医用直线加速器。本次环评的射线装置见表1-1。 表1-1 本次环评的射线装置一览表 装置名称; 型号; 类别; 数量; 技术参数; 生产厂家; 安装地点; 备注. 医用直线加速器; 待定; Ⅱ类; 1; X射线：10MV，6Gy/min 电子线：16MeV，10Gy/min; 待定; 门诊医技楼负一层加速器室; 拟购. 1.4 本次环评项目周围环境概况 鄢陵县中心医院位于河南省许昌市鄢陵县梅里路与金瑞大道交叉口东南角，西邻梅里路，北邻金瑞大道，南侧是植保站、海棠路。医院地理位置图见附图1、2。 门诊医技楼位于医院西部，两病房楼紧邻门诊医技楼东侧，成南北排列；专家公寓设置在医院东北角，医养结合护理院在医院东南部，医院总平面布局图见附图3。 本次评价的直线加速器布置在门诊医技楼负一楼加速器室，在原预留机房的基础上做改建。治疗室的南侧为控制室、辅助机房，且治疗室门朝南，治疗室东、北两侧均为回填土，西侧是水泵房，紧邻加速器机房迷路外墙，机房正上方无建筑，但屋顶侧边相邻小竹林、露天停车位，机房下方无建筑。负一层布局图见附图4，立面图见图1-1。 图1-1 机房立面结构示意图 1.4 医院核技术利用情况 2017年4月6日，河南省环境保护厅关于鄢陵县中心医院新增使用医用Ⅱ、Ⅲ类射线装置核技术应用项目环境影响报告表的批复，批复文号：豫环审[2017] 56号； 2018年6月6日，鄢陵县中心医院新增使用Ⅱ、Ⅲ类射线装置核技术应用项目竣工环境保护验收意见，验收组同意该项目通过竣工环保验收； 2018年11月27日，鄢陵县中心医院取得了辐射安全许可证，发证机关为：许昌市环境保护局，证书编号为：豫环辐证[K0219]，许可种类和范围为：使用Ⅱ、Ⅲ类射线装置。有效期至2023年11月26日（见附件2、3）。建设单位于2013年11月首次获批辐射安全许可证。 鄢陵县中心医院已许可的内容见表1-2。 表1-2 已获许可的射线装置一览表（豫环辐证[K0219]） 序号; 装置名称; 规格型号; 类别; 用途; 场所; 来源. 1; 医用CT机; CT/e CT; Ⅲ类; 医用X射线计算机断层扫描装置; 放射科; 美国GE公司. 2; 胃肠机; TX-3; Ⅲ类; 医用诊断X射线装置; 放射科; 美国GE公司. 3; 数字减影（DSA）血管造影机; Optima CL323i; II类; 血管造影用X射线装置; 导管室; 美国GE公司. 4; X线电子计算机断层扫描装置（CT）; Optima CT660; Ⅲ类; 医用X射线计算机断层扫描装置; 影像中心：CT2; 美国GE公司. 5; X线电子计算机断层扫描装置（CT）; Optima CT520; Ⅲ类; 医用X射线计算机断层扫描装置; 影像中心：CT1; 美国GE公司. 6; 数字化X射线机; Difinium 6000; Ⅲ类; 医用诊断X射线装置; 影像中心：DR室; 美国GE公司. 7; 数字化胃肠机（RF）; PT-800; Ⅲ类; 医用X射线计算机断层扫描装置; 影像中心：数字胃肠检查室; 美国GE公司. 建设单位自开展放射医学影像工作以来，尚未发现有辐射事故的发生。 表1-3 原有辐射工作人员信息统计表 序号; 姓 名; 性别; 出生年月; 专业; 职称; 个人剂量. 1; 鲁寅初; 男; 1962-11; 临床医学; 主治医师; 已检测. 2; 王建廷; 男; 1982-06; 医学影像和放射治疗; 主治医师; 已检测. 3; 刘亚军; 男; 1982-06; 临床医学; 主治医师; 已检测. 4; 孙宏伟; 男; 1967-03; 放射医士; 主治医师; 已检测. 5; 周燕波; 男; 1991-02; 医学影像; 技士; 已检测. 6; 朱建涛; 男; 1971-07; 临床医学; 技师; 已检测. 7; 解永强; 男; 1972-06; 临床医学; 主治医师; 已检测. 8; 李会雨; 女; 1982-09; 放射治疗; 执业医师; 已检测. 9; 段小柯; 男; 1987-06; 临床医学; 执业医师; 已检测. 10; 张杨杨; 男; 1993-05; 医学影像; 技士; 已检测. 11; 崔建华; 男; 1966-07; 临床医学; 技师; 已检测. 12; 张庭瑞; 男; 1993-09; 医学影像; 技士; 已检测. 13; 周向奎; 男; 1980-09; 临床医学; 主治医师; 已检测. 14; 姜志峰; 男; 1981-09; 临床医学; 主治医师; 已检测. 15; 崔前霞; 女; 1980-07; 临床医学; 主治医师; 已检测. 注：个人剂量检测结果详见附件6。 （本页以下空白） |

# 表2  放射源

| 序号 | 核素名称 | 总活度（Bq）/ 活度（Bq）×枚数 | 类别 | 活动种类 | 用途 | 使用场所 | 贮存方式与地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：放射源包括放射性中子源，对其要说明是何种核素以及产生的中子流强度（n/s）。

# 表3  非密封放射性物质

| 序号 | 核素名称 | 理化性质 | 活动种类 | 实际日最大操作量（Bq） | 日等效最大操作量（Bq） | 年最大用量（Bq） | 用途 | 操作方式 | 使用场所 | 贮存方式与地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：日等效最大操作量和操作方式见《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）。

# 表4  射线装置

（一）加速器：包括医用、工农业、科研、教学等用途的各种类型加速器

| 序号 | 名称 | 类别 | 数量 | 型号 | 最大能量 | 最大剂量率 | 用途 | 工作场所 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用直线加速器 | Ⅱ类 | 1 | 待定 | X射线：10MV 电子线：16MeV | X射线：6 Gy/min 电子线：10 Gy/min | 肿瘤治疗 | 门诊医技楼负一层加速器室 | 拟购 |

（二）X射线机，包括工业探伤、医用诊断和治疗、分析等用途

| 序号 | 名称 | 类别 | 数量 | 型号 | 最大管电压（kV） | 最大管电流（mA） | 用途 | 工作场所 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

（三）中子发生器，包括中子管，但不包括放射性中子源

| 序号 | 名称 | 类别 | 数量 | 型号 | 最大管电压（kV） | 最大靶电流（µA） | 中子强度（n/s） | 用途 | 工作场所 | 氚靶情况 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 活度（Bq） | 贮存方式 | 数量 |  |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

# 表5  废弃物（重点是放射性废弃物）

| 名称 | 状态 | 核素名称 | 活度 | 月排放量 | 年排放总量 | 排放口浓度 | 暂存情况 | 最终去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 臭氧 | 气态 | / | / | 0.107kg | 1.28kg | / | 不暂存 | 直接排入大气 |
| 氮氧化物 | 气态 | / | / | / | / | / | 不暂存 | 直接排入大气 |

注：1. 常规废弃物排放浓度，对于液态单位为mg/L，固体为mg/kg，气态为mg/m3；年排放总量用kg。

2. 含有放射性的废物要注明，其排放浓度、年排放总量分别用比活度（Bq/L或Bq/kg或Bq/m3）和活度（Bq）。

# 表6  评价依据

| 法规 文件 | （1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日起实施； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日起实施； （3）《中华人民共和国放射性污染防治法》，2003年10月1日起实施； （4）《建设项目环境保护管理条例》，2017年10月1日起实施； （5）《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》，2019年3月2日起实施； （6）《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》，2017年12月20日施行； （7）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，2017年9月1日起实施； （8）《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》，2011年5月1日起实施； （9）《河南省辐射污染防治条例》，2016年3月1日起实施； （10）《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》（生态环境部令第9号）2019年11月1日起施行 |
| --- | --- |
| 技术 标准 | （1）《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）； （2）《辐射环境保护管理导则-核技术利用建设项目环境影响评价文件的内容和格式》（HJ 10.1-2016）； （3）《辐射环境监测技术规范》（HJ/T61-2001）； （4）《环境地表γ辐射剂量率测定规范》（GB/T14583-93）; （5）《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）; （6）《电子加速器放射治疗放射防护要求》（GBZ126-2011） （7）《医用诊断X射线个人防护材料及用品标准》（GBZ176-2006）。 |
| 其他 | （1）项目环境影响评价工作委托书； （2）项目设计图纸； （3）其它技术资料。 |

# 表7  保护目标与评价标准

7.1 评价目的 （1）对医院本次评价的核技术应用项目机房位置及周围环境进行辐射环境质量现状监测，以掌握各场所周围的辐射环境质量现状水平。 （2）对医院本次评价的核技术应用项目进行辐射环境影响预测评价，以掌握项目运行后治疗室及其周围的辐射水平。 （3）对不利影响和存在的问题提出防治措施，把辐射环境影响减少到“可合理达到的尽量低水平”。 （4）满足国家和地方环境保护部门对辐射项目环境管理规定的要求，为辐射环境保护管理提供科学依据。 7.2 评价范围 按照《辐射环境保护管理导则 核技术利用建设项目环境影响评价文件的内容和格式》（HJ 10.1-2016）的规定，本项目射线装置应用项目的评价范围，通常取装置所在场所实体屏蔽物边界外50m的范围，本项目中主要涉及机房相邻的水泵房、放疗控制室、辅助机房、地下停车场等，机房顶棚涉及一楼停车位处、东侧竹林、西侧空地，机房正上方和正下方均无建筑。 7.3 保护目标 经现场调查，本项目评价范围内无居民区等环保目标，本项目敏感目标主要为X射线装置机房以及射线装置操作人员、就诊患者及陪同家属、地下停车场相关公众。 表7-1 机房周围保护目标统计表 机房相对位置; 场所名称; 保护目标; 照射类型. 机房东侧; 回填土; 人员不可达; ——. 机房南侧; 防护门口、停车场; 患者及其家属、公众; 公众照射. 控制室、辅助机房; 放射工作人员; 职业照射. 机房西侧; 水泵房; 控制及维修人员; 公众照射. 机房北侧; 回填土; 人员不可达; ——. 机房上方; 屋顶无建筑; 人员不可达; ——. 7.4 评价标准 （1）《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002） 本标准适用于实践和干预中人员所受电离辐射照射的防护和实践中源的安全。 剂量限制 第B1.1.1.1条规定，应对任何工作人员的职业照射水平进行控制，使之不超过下述限值： a）由审管部门决定的连续5年的年平均有效剂量（但不可作任何追溯性平均），20mSv（本项目取其四分之一即5mSv作为职业工作人员的年剂量约束值。）； 第B1.2.1条规定，实践使公众中有关关键人群组的成员所受到的平均剂量估计值不应超过下述限值： a）年有效剂量，1mSv（本项目取其四分之一即0.25mSv作为公众人员的年剂量约束值。）； （2）《电子加速器放射治疗放射防护要求》（GBZ126-2011）。 本标准规定了医用电子加速器进行人体治疗时的防护要求。本标准适用于能量在50MeV以下的加速器的生产和使用。 ①有用线束直接投照的防护墙（包括天棚）按初级辐射屏蔽要求设计，其余墙壁按次级辐射屏蔽要求设计。 ②在加速器迷道门处，控制室和加速器机房墙外30cm处的周围剂量当量率应不大于2.5μGy/h。 ③穿越防护墙的导线、导管等不得影响其屏蔽防护效果。 ④X射线能量超过10MV的加速器，设计应考虑中子辐射防护。 ⑤治疗室和控制室之间必须安装监视和对讲设备。 ⑥治疗室应有足够的使用面积，新建治疗室不应小于45m2。 ⑦治疗室入口处必须设置防护门和迷道，防护门必须与加速器联锁。 ⑧相关位置（例如治疗室入口处上方等）应安装醒目的指示灯及辐射标志。 ⑨治疗室通风换气次数应不小于4次/h。 （3）《放射治疗机房的辐射屏蔽规范—第1部分：一般原则》（GBZ/T201.1-2007）。 第A.1款 不同场所的居留因子见表7-1。 表7-1 不同场所的居留因子 场所; 居留因子（T）; 示例. 典型值; 范围. 全居留; 1; 1; 管理人员或职员办公室、治疗计划区、治疗控制室、护士站、咨询台、有人护理的候诊室以及周边建筑物中的驻留区. 部分居留; 1/4; 1/2～1/5; 1/2；相邻的治疗室、与屏蔽室相邻的病人检查室 1/5；走廊、雇员休息室、职员休息室. 偶然居留; 1/16; 1/8～1/40; 1/8；各治疗室房门 1/20；公厕、自动售货区、储藏室、设有座椅的户外区域、无人护理的候诊室、病人滞留区域、屋顶、门岗室 1/40；仅有来往行人车辆的户外区域、无人看管的停车场，车辆自动卸货/卸客区域、楼梯、无人看管的电梯. （4）《放射治疗机房的辐射屏蔽规范—第2部分：电子直线加速器放射治疗机房》（GBZ/T201.2-2011）。 （5）《医用诊断X射线个人防护材料及用品标准》（GBZ176-2006）。 第13.2款 应用中的检查 使用中的个人防护材料及用品每年应至少自行检查2次，防止因老化、断裂或损伤而降低防护质量。 第13.3款 使用年限的要求 个人防护材料及用品的正常使用年限为5年，经检查并符合防护要求时可延至6年。 （6）《室内空气质量标准》（GBT18883-2002）。 标准中表1室内空气质量标准中臭氧浓度限值为0.16mg/m3。 （本页以下空白）

# 表8  环境质量和辐射现状

8.1 辐射环境监测 为了解本项目建设地址区域的辐射环境现状水平，建设单位委托有计量认证资质的天津瑞丹辐射检测评估有限责任公司（证书编号：180220340060）于2019年9月6日对医院医用直线加速器核技术应用项目场地辐射环境本底进行检测，检测报告详见附件4。 8.1.1 检测项目与检测条件 （1）检测项目：环境本底检测 （2）检测时间：2019年9月6日 （3）检测条件：天气晴；温度29℃；相对湿度38%RH 8.1.2 检测仪器和方法 （1）检测仪器 检测使用仪器为AT1123多功能剂量仪，检测仪器经检定合格并在有效期内。检测仪器检定情况见表8-1 表8-1 χ-γ辐射监测仪检定情况表 仪器名称; 多功能剂量仪. 仪器型号; AT1123. 生产厂家; ATOMTEX. 出厂编号; 53678. 最低探测限(MDL); 1.3×10-3μSv/h. 检定单位; 中国计量科学研究院. 有效期; 2019年7月17日-2020年7月16日. 证书编号; 检定字第201907003371. 检测依据; 《环境地表γ辐射剂量率测定规范》GB/T14583-1993、 《辐射环境监测技术规范》（HJ/T61-2001）. （2）监测方法 依据《环境地表γ辐射剂量率测定规范》（GB/T 14583-93）和《辐射环境监测技术规范》（HJ/T61-2001）中的监测方法，在项目拟建址及相邻区域布点，监测时，建设单位原有射线装置均未工作（当天中午监测时相关科室中午休息）。 8.1.3 检测布点 本项目各拟建址区域的辐射环境剂量率检测布点详见图8-1、8-2。 图8-1 鄢陵县中心医院总平面布局~环境本底检测布点图 图8-2 鄢陵县中心医院门诊医技楼负一楼加速器机房~环境本底检测布点图 8.1.4 质量保证措施 （1）检测人员：参加检测人员均经过培训、考试合格持证上岗。 （2）检测仪器：检测所用仪器经计量部门定期校验，保证仪器性能稳定，处于良好的工作状态。 （3）检测记录与分析结果：所有记录及分析结果均经过三级审核。 8.1.5 检测结果 医院环境辐射水平现状检测结果见表8-2。 表8-2 建设单位环境本底检测结果 检测点位置; 检测结果(μGy/h). 1号检测点位; 医院西门处; 0.09. 2号检测点位; 门诊医技楼西门处; 0.10. 3号检测点位; 医院西南部; 0.09. 4号检测点位; 门诊医技楼南侧; 0.09. 5号检测点位; 医院东南部; 0.09. 6号检测点位; 医院东部; 0.09. 7号检测点位; 医技门诊楼东侧; 0.09. 8号检测点位; 医院东北部; 0.08. 9号检测点位; 医院北门; 0.08. 10号检测点位; 加速器机房一楼东侧; 0.09. 11号检测点位; 加速器机房一楼西侧; 0.09. 12号检测点位; 医院西北部; 0.08. 13号检测点位; 加速器机房入口处; 0.12. 14号检测点位; 加速器机房迷路内口; 0.12. 15号检测点位; 加速器机房内部; 0.13. 注：1.每个点位均重复检测三次，检测结果均未扣除宇宙射线贡献。 2.所有检测点均距地面高度1m。. 8.2 辐射环境现状监测结果分析 根据对鄢陵县中心医院的监测结果，项目改建区域相关检测点位辐射环境质量现状检测值在0.08～0.13μGy/h之间，室内检测点位辐射环境质量现状检测均值为0.123μGy/h。各监测点监测结果变化不大，在当地本底范围内，未见异常。

# 表9  项目工程分析与源项

9.1 工程设备及工艺分析 9.1.1 工作原理 电子直线加速器是产生高能电子束的装置，为远距离放射性治疗机。当高能电子束与靶物质相互作用时产生轫致辐射，即X射线，其最大能量为电子束的最大能量。从电子枪发射出的同步电子束注入已建立高梯度的驻波加速场中加速，在加速管末端，电子束加速到所需能量后经过漂移管进入270度偏转磁场。在偏转磁场中，电子束偏转270度后由水平入射变为垂直出射，并同时完成聚集和消除能谱色差形成直径2mm左右的平行束流，经过引出窗到达移动靶件处。 因此，电子直线加速器既可利用电子束对患者病灶进行照射，也可利用X线束对患者病灶进行照射，杀伤肿瘤细胞。 9.1.2 设备组成 电子直线加速器设备结构及组成：主机(等中心旋转机架、辐射头、治疗床、加速器控制系统)、水冷温控系统、三相交流稳压电源和高压脉冲调制器、多叶准直器、实时影像系统组成。典型医用直线加速器示意图及内部结构图见图9-1和图9-2。 图9-1典型医用直线加速器示意图 图9-2典型医用直线加速器结构图 9.1. 3操作流程 （1）进行定位：先通过CT定位机对病变部位进行详细检查，然后确定照射的方向、角度和视野大小，拍片定位。 （2）制订治疗计划：根据患者所患疾病的性质、部位和大小确定照射剂量和照射时间。 （3）固定患者体位：在利用加速器进行治疗时需对患者进行定位，标记，调整照射角度及射野。 （4）开机治疗。 9.1. 4污染因子 （1）放射性污染源分析 ①、X射线 a、有用辐射：是加速器运行时发射出来的一种初级辐射，用于治疗肿瘤病人。有用X射线是高能光子束，因其不带电而不受库伦场的影响，具有光的速度，有很强的穿透能力。有用X射线是加速器治疗室屏蔽防护的重点。本项目两机房拟引进的加速器设备在有用线束方向上距源1m处(等中心处)最大输出剂量率均为6Gy/min。 b、机头泄露辐射：加速器在X射线模式下，穿过机头屏蔽壳体发射出的一种无用的X射线。它的性质与有用X射线相同，具有较强的穿透能力。拟引进的两加速器设备参数中，X射线泄露辐射因子均不大于0.1%。 c、散射辐射：是加速器发射的有用射线束照射到墙壁或患者体表面上产生的次级X射线。散射X射线的能量大大低于有用辐射和泄露辐射的能量，穿透能力相对较弱。 ②、电子线和电子线所产生的韧致辐射 电子线是加速器在电子线模式下运行时，加速的电子直接引出真空室照射患者的病灶部位而应用的一种射线。电子线穿透能力较弱，只要用大于它穿透深度的材料，就可完全屏蔽它。当工作在电子线模式时，电子束被高Z物质(如钨靶)阻滞，在各个方向上产生韧致辐射光子。当入射电子的能量约大于10MeV时，由于韧致辐射的光-核反应，产生中子。对X射线辐射防护所需的屏蔽厚度一般能够满足对电子束和光-核反应中子的屏蔽要求。 ③、中子和中子俘获γ射线 《放射诊疗建设项目职业病危害放射防护评价培训教材》中指出：当加速器的标称电压大于或等于10MV时，在电子线工作模式下，由于(e，n)反应截面比光-核反应截面低一个数量级，产生的中子一般可以忽略不计，因此，主要考虑在X射线束工作模式下(X，n)光-核反应产生的中子。建设单位加速器机房使用混凝土屏蔽，如果对光子的屏蔽物质是混凝土，那么混凝土的屏蔽作用满足光子的同时，也能满足中子，这是因为混凝土中含有足够的含氢物质，使中子慢化，然后被吸收。但是，由于中子在迷道中的多次散射，在迷道口的辐射水平较高，特别是在调强适形(IMRT)治疗中，有用束外中子剂量当量将增加2~10倍。根据《放射治疗机房的辐射屏蔽规范 第1部分：一般原则》中“中子屏蔽的考虑因素”，对于大于(等于)10MV的X射线治疗机房，当采用单一的混凝土屏蔽时，墙、顶的屏蔽仅需考虑对X射线的屏蔽，忽略对“杂散”中子的屏蔽。但迷路入口的防护门应同时考虑X射线和“杂散”中子的散射辐射及中子俘获γ射线。因此，在防护门的设计中除在门上加贴适当厚度的铅皮外，还应加贴适当厚度中子防护材料。 ④、感生放射性 对于医用电子直线加速器而言，主要的感生放射性核素是中子与加速器结构材料(如不锈钢、铜、硬铝)等发生的(n，γ)俘获反应产生的放射性核素。当加速器的标称电压大于或等于10MV时，可产生感生放射性。由于加速器治疗室具有足够的屏蔽，这些感生放射性不会对治疗室外工作人员产生辐射危害。但停机后人员很快进入治疗室可能受到一定的照射，工作人员在治疗室操作时(如摆位)应考虑治疗头部件的感生放射性辐射照射剂量。建设项目加速器标称电压最大为10MV，应考虑感生放射性的影响。 （2）非放射性污染源分析 医用直线加速器在开机时会产生少量的有害气体，主要是臭氧和氮氧化物。其中臭氧的毒性最大，产额最高，其对人体的危害与电离辐射相当，而且能使橡胶等材料老化加速。某些氮氧化物与水汽相互作用形成硝酸雾还会腐蚀机房内的设备，并对工作人员和公众造成危害。 9.2污染源项描述 9.2.1正常工况下污染途径 本项目实践的污染因子分为放射性污染源和非放射性污染源。放射性污染源主要包括X射线、电子线、中子、中子俘获γ射线和感生放射性；非放射性污染源主要包括O3及NOX，详见表9-1。 表9-1 正常工况污染因子及污染途径 设备名称; 污染因子; 污染途径. 医用电子直线加速器; 放射性; X射线、电子线、中子、中子俘获γ射线、感生放射性; 对职业人员及周围公众造成外照射. 非放射性; O3及NOX; 空气流通扩散对职业人员、周边公众. 9.2.2事故工况下污染途径 （1）直线加速器安全联锁装置发生故障状况下，人员误入正在运行的治疗室而造成X射线误照射。 （2）工作人员或病人家属在防护门关闭后尚未撤离治疗室，加速器运行，会对工作人员或病人家属产生不必要的X射线照射。 （3）工作人员在治疗室内为患者摆位或其它准备工作，控制台处操作人员误开机出束，发生事故性出束，对工作人员造成辐射伤害。 （4）加速器控制系统出现故障，照射治疗不能停止，病人受到计划外照射。 （5）维修期间，加速器维修工程师在检修期间误开机出束，造成辐射伤害。 （本页以下空白）

# 表10  辐射安全与防护

10.1 项目安全设施 10.1.1 场所布局分区及防护设计 本次评价的直线加速器拟布置在门诊医技楼负一楼加速器室，为在原机房的基础上做改建。机房拟改建区域周围环境、驻留人员单一，避开医患活动复杂区域。治疗机房与其它辅助设施分离。机房控制室、辅助机房与治疗室南屏蔽墙相邻，治疗机房东、北侧均为回填土，西侧是水泵房，有用束照射方向为南、北方向。 为便于辐射防护管理和职业照射控制，可将辐射工作场所分为控制区和监督区。依据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中关于辐射分区要求，将把工作场所分为控制区、监督区，以便于辐射防护管理和职业照射控制。 建设项目加速器机房治疗室及其迷路属于需要专门采取防护和安全措施的区域，划为控制区，与之相邻区域通常不需要专门的防护手段或安全措施，但需要经常对职业照射水平进行监督和评价，划为监督区，如控制室、辅助机房等。 本次评价的直线加速器机房周围情况见表10-1。 表10-1 本次评价的直线加速器机房周围情况 机房名称; 方位; 周围情况. 加速器机房; 东侧; 回填土. 南侧; 控制室、辅助机房. 西侧; 水泵房. 北侧; 回填土. 顶部; 无建筑. 本项目加速器机房中拟配备1台医用电子直线加速器，型号未定，拟引进医用电子直线加速器主要技术参数如下： 辐射类型：X射线束，电子线 最大X射线档位：10MV 电子线档位：6至16MeV四挡可选 最大输出剂量率：6Gy/min（X射线）、10 Gy/min（电子线）（等中心点处） 患者平面外X射线泄漏辐射因子：≤0.1% 源轴距：1000mm 正常治疗距离（NTD）：1000mm 照射野最大范围（对称野）：40cm×40cm 经院方介绍，机房加速器投入运行后主要治疗形式为精确放疗，治疗人次约20人/天。 建设项目加速器标称最大X射线档位为10MV，产生的主要辐射源项为X射线、电子射线、中子、中子俘获γ射线和感生放射性。 本次评价的直线加速器治疗机房净面积51.4m2，治疗室内部净高3.7m（附件7）。混凝土密度≥2.35g/cm3，钢板密度≥7.8g/cm3。加速器治疗机房屏蔽防护情况见表10-2。 表10-2 直线加速器治疗机房屏蔽防护情况 项目; 原防护参数; 屏蔽防护增加部分. 机房净面积（m2）; 51.4m2. 机房净高（m）; 3.7m. 北侧主屏蔽墙; 1900mm; 治疗室内侧北主屏蔽墙平铺200mm厚钢板（主束投影宽度增加后平铺）. 北侧次屏蔽墙; 1300mm. 南侧主屏蔽墙; 1900mm; 治疗室外侧南主屏蔽墙平铺400mm厚钢板（主束投影宽度增加后平铺）. 南侧次屏蔽墙; 1300mm; 治疗室外侧南次屏蔽墙平铺400mm厚钢板. 迷道内墙; 770mm~1100mm. 迷道外墙; 800mm ~1050mm; 迷路外墙内侧平铺50mm厚钢板. 东侧侧屏蔽墙; 1400mm. 顶部主屏蔽; 2400mm; 治疗室顶棚外部主屏蔽顶上方平铺400mm厚混凝土（主束投影宽度增加后平铺）. 顶部次屏蔽; 1700mm. 主束投影区宽度; 3240mm; 治疗室内南北主屏蔽墙凸起部分西侧浇筑570mm混凝土，治疗室外主屏蔽顶凸起部分西侧浇筑570mm混凝土. 混凝土密度; ≥2.35g/cm3. 钢板密度; ≥7.8g/cm3. 防护门结构; 无; 电动推拉防护门（增加防护门西侧混凝土凹槽，使屏蔽门关闭时部分伸入凹槽内）. 防护门屏蔽; 无; 15mmPb+10cm含硼5%聚乙烯. 防护门上方进出风口; 无; 拟在通风口外做弯道处理并采用适当的屏蔽防护措施（参考防护门屏蔽参数），减少射线泄露。. 10.1.2 辐射安全措施 除治疗机房的建筑屏蔽外，建设单位还应按照相关标准要求做好以下辐射安全措施，如表10-3、10-4. 表10-3 加速器治疗设备辐射安全装置设计要求 联锁类型; 辐射安全装置要求（GBZ 126-2011）. 控制台显示及联锁; 7.2.1项; 控制台应显示辐射类型、标称能量、照射时间、吸收剂量、吸收剂量率、治疗方式、楔形过滤器类型及规格等照射参数预选值. 7.2.2项; 照射启动应与控制台显示的照射参数预选值联锁，控制台选择各类照射参数之前，照射不应启动. 剂量联锁; 7.1.2（b）项; 某道剂量监测系统发生故障时，应保障另一道能正常工作；每道剂量监测系统都应能独立地终止照射. 7.1.2（b）项; 冗余剂量监测组合时，每道都应设置为达到预置参数时能终止照射；主-次剂量监测组合时，主道应设置为达到预置参数时能终止照射，次道应设置为超过预置参数时就应终止照射。超过值若采用百分比，则不应超过预置参数的10％；若采用绝对剂量值，则在正常治疗距离处不超过等效值0.25Gy；可任选，应选择与预置参数差值最小的. 7.1.2（e）项; 电源故障或元件失灵造成照射中断或终止时，两道剂量监测系统显示的预选参数和剂量数据应保持不变，失效时刻的预选参数和剂量读数应以可读出的方式储存起来，至少保留20min以上. 7.1.2（f）项; 中断或终止后应把双道剂量监测系统显示器复位到零，下次照射才能启动；控制台上确定剂量监测系统预选参数前，不得开始照射. 时间联锁; 7.1.4项; 控制台应配置带有时间显示的照射控制计时器，并独立于其他任何控制照射终止系统。当照射中断或终止后，应保留计时器读数；在每次启动之前应检查计时器是否复零，只有在复零后才能启动照射. 其他联锁; 7.2.3项; 应装备检查所有安全联锁的设施，用于在照射间歇期间检查安全联锁(包括防止剂量率大于预选值十倍的联锁)， 确保各类系统终止照射的能力和防止超剂量照射. 7.2.5项; 使用计算机控制系统的加速器软件和硬件控制程序必须加密，未经允许不得存取或修改，用于监视联锁或作为测量线路、控制线路一部分的计算机一旦发生故障，应终止照射. 表10-4 加速器机房安全设施设 检查依据; 安全设施; 对安全设施的要求. GBZ 126-2011 (6.1.2); 屏蔽设计; 有用线束直接投照的防护墙（包括顶棚）按初级辐射屏蔽要求设计，其余墙壁按次级辐射屏蔽要求设计. GBZ 126-2011 (6.1.4); 穿越防护墙的导线、导管; 穿越防护墙的导线、导管等不得影响其屏蔽防护效果. GBZ 126-2011 (6.1.6); 监视系统; 治疗室和控制室之间应安装监视和对讲系统. 对讲装置. GBZ 126-2011 (6.1.7); 治疗室面积; 治疗室应有足够的使用面积，新建治疗室不应小于45m2. GBZ 126-2011 (6.1.8); 门-机联锁; 防护门应与加速器联锁. 防护门和迷路; 治疗室入口处应设置防护门和迷路. GBZ 126-2011 (6.1.9); 辐射警示灯和辐射标志; 相关位置（例如治疗室入口处上方等）应安装醒目的辐射指示灯及辐射标志. GBZ 126-2011 (7.2.4); 治疗室内和控制台紧急停机开关; 控制台和治疗室内应分别安装紧急急停开关. GB/T 17827-1999（2.4）; 应急照明灯; 停电时，能立即启动蓄电池照明. GB/T 17827-1999（4.1）; 机房门开关; 迷路内安装电动开关，确保误入、误留人员可从治疗机房内打开电动门；机房门外设置电动开关. GB/T 17827-1999（4.4）; 防撞、防挤压装置; 防护门关闭时，应能通过红外线装置遇人员或阻碍物时自动停止，避免发生意外碰撞、挤压. GB/T 17827-1999 7.2项; 激光定位装置; 光发射装置（如：激光）安装在治疗室内以帮助照射前患者的定位，它们应是精确可调的（如：指示等中心位置在2 mm内）并能防止意外的位移. 放射诊疗管理规定第十条（一）; 固定式剂量监测系统; 放疗工作场所应设置固定式剂量监测系统. 放射诊疗管理规定第九条（四）; 工作指示灯; 放射诊疗场所控制区进出口及其他适当位置，应设工作指示灯. 此外，根据《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》（国务院令第449号）、《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》（国家环境保护总局第31号令及环境保护部第3号令对其所做的修改决定）、《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》（环保部第18号令）以及《环境保护部辐射安全与防护监督检查技术程序》的规定，项目还计划有以下辐射安全措施： （1）治疗机房内安装火灾自动报警装置，配备灭火器材，火灾报警装置与通风联锁。设置必要的应急照明设备和紧急出口标志。 （2）清场巡更系统。 （3）安排专人负责个人剂量监测管理，建立辐射职业人员个人剂量档案。个人剂量档案应当保存至辐射职业人员年满七十五周岁，或者停止辐射工作三十年。 本项目原加速器机房门上方两通风口、南侧次屏蔽墙西侧部分辐射测量管、南侧次屏蔽墙东侧部分管道等均为斜型穿墙，基本能够满足标准GBZ126-2011中“穿越防护墙的导线、导管等不得影响其屏蔽防护效果”的要求，但对于防护门上方较大通风口，应将风口管道延长后折弯并适当增加其屏蔽防护材料，具体可参考治疗室防护门屏蔽参数；对非必要的较小直径的管道，建议用混凝土封堵，混凝土密度≥2.35g/cm3，以达到其所在墙体同等屏蔽效果。 对于机房顶棚外一层室外停车位、竹林、空地等均属于监督区，可达人员一般为停车公众和相关维修工人，建设单位应在此处设置相关辐射警示牌、放射防护提示语等，以提醒无关人员尽量远离此区域。 10.2 三废治理 10.2.1 固体废弃物 直线加速器运行阶段不涉及洗片，不会产生废弃X光片，设备维修更换的废旧X射线管、废靶均由设备厂家回收处置； 10.2.2 废液 本项目直线加速器装置运行过程不产生废液。 10.2.3 废气 直线加速器运行过程中产生的X射线能造成空气电离从而产生少量臭氧及氮氧化物，可通过机房排风系统排入室外空气，由于臭氧产生量小、容易分解为氧气，故不会对大气造成影响。 （本页以下空白）

# 表11  环境影响分析

11.1建设期对环境的影响 项目建设阶段主要工作为设备安装及调试，该过程时间短，产生的废弃物较少，对周围环境产生的影响微弱。 11.2运行期对环境的影响 11.2.1技术参数及机房屏蔽设计 鄢陵县中心医院拟购10MV的医用电子直线加速器，X射线剂量率为6Gy/min。 根据设计图纸，本次评价的直线加速器机房净面积为51.4m2，机房内部净高为3.7m，机房屏蔽混凝土密度≥2.35g/cm3，钢板密度≥7.8 g/cm3。机房的北墙、南墙、地面及顶部是有用射线照射方向，其余方向为散射辐射和漏射辐射照射方向。本次评价的直线加速器机房周围情况见表11-1。 表11-1 本次评价的直线加速器机房周围情况 机房名称; 方位; 周围情况. 加速器机房; 东侧; 回填土. 南侧; 控制室、辅助机房. 西侧; 水泵房. 北侧; 回填土. 顶部; 无建筑. 机房屏蔽设计参数如表11-2所示。 表11-2 直线加速器治疗机房屏蔽防护情况 项目; 原防护参数; 屏蔽防护增加部分. 机房净面积（m2）; 51.4m2. 机房净高（m）; 3.7m. 北侧主屏蔽墙; 1900mm; 治疗室内侧北主屏蔽墙平铺200mm厚钢板（主束投影宽度增加后平铺）. 北侧次屏蔽墙; 1300mm. 南侧主屏蔽墙; 1900mm; 治疗室外侧南主屏蔽墙平铺400mm厚钢板（主束投影宽度增加后平铺）. 南侧次屏蔽墙; 1300mm; 治疗室外侧南次屏蔽墙平铺400mm厚钢板. 迷道内墙; 770mm~1100mm. 迷道外墙; 800mm ~1050mm; 迷路外墙内侧平铺50mm厚钢板. 东侧侧屏蔽墙; 1400mm. 顶部主屏蔽; 2400mm; 治疗室顶棚外部主屏蔽顶上方平铺400mm厚混凝土（主束投影宽度增加后平铺）. 顶部次屏蔽; 1700mm. 主束投影区宽度; 3240mm; 治疗室内南北主屏蔽墙凸起部分西侧浇筑570mm混凝土，治疗室外主屏蔽顶凸起部分西侧浇筑570mm混凝土. 混凝土密度; ≥2.35g/cm3. 钢板密度; ≥7.8g/cm3. 防护门结构; 无; 电动推拉防护门（增加防护门西侧混凝土凹槽，使屏蔽门关闭时部分伸入凹槽内）. 防护门屏蔽; 无; 15mmPb+10cm含硼5%聚乙烯. 防护门上方进出风口; 无; 拟在通风口外做弯道处理并采用适当的屏蔽防护措施（参考防护门屏蔽参数），减少射线泄露。. 11.2.2 辐射环境影响预测分析 评价报告对医用直线加速器机房屏蔽效果的评价，引用《放射治疗机房的辐射屏蔽规范—第二部分：电子直线加速器放射治疗机房》（GBZ/T 201.2-2011）中相应的计算模式及相关参数。 结合图纸，选取南侧及顶部有用线束照射方向主屏蔽墙外（A、M点）、与主屏蔽墙直接相连的次屏蔽墙外（B、N点）、侧屏蔽墙外（F点）、迷路外墙外（K点）、迷道入口防护门外（G点）作为关注点，做出预测分析。直线加速器机房各关注点及主要照射路径示意图见图11-1和图11-2。 （本页以下空白） 图11-1 加速器机房关注点及其主要照射路径示意图 图11-2 加速器机房房顶关注点及其主要照射路径示意图 （1）主屏蔽墙及顶部主屏蔽层外（A、M点） 直线加速器机房主屏蔽墙外（A点）、顶部外（M点）的辐射剂量率利用下列公式对初级辐射进行屏蔽计算： …………………………………………（11-1） ………………………………………（11-2） 式中： —屏蔽体外关注点的剂量率（μSv/h）； —加速器有用线束中心轴上距靶1m处的常用最高剂量率，μSv·m2/h； f—对有用束为1；对泄漏辐射为泄漏辐射比率； R—辐射源点（靶点）至关注点的距离，m； B—屏蔽透射因子； —主屏蔽墙的厚度，m TVL1—第一个什值层厚度，m； TVL—平衡时的什值层厚度，m； 主屏蔽墙及顶部外辐射剂量率计算参数及结果见下表11-3。 表11-3 主屏蔽墙及顶部外辐射剂量率计算参数及结果 参数名称; f; R; TVL1; TVL. 单位; μSv·m2/h; /; m; m; m; m; μSv/h. 关注点A; 3.6×108; 1; 6.75; 3.28; 0.41; 0.37; 0.014. 关注点M; 3.6×108; 1; 6.5; 2.8; 0.41; 0.37; 0.296. （2）与主屏蔽墙直接相连的次屏蔽墙（B、N点） 初级辐射束不直接到达该屏蔽墙，屏蔽计算只考虑加速器装置头的泄漏辐射和来自患者体表的散射辐射。 1）患者体表的散射辐射 利用下列公式对患者体表的散射辐射进行屏蔽计算： ……………………………（11-3） 式中： —屏蔽体外关注点的剂量率（μSv/h）； —加速器有用线束中心轴上距靶1m处的常用最高剂量率，μSv·m2/h； —患者400cm2面积上垂直入射X射线散射至距其1m（关注点方向）处的剂量比例，又称400cm2面积上的散射因子； Rs—患者（位于等中心点）至关注点的距离，m； F—治疗装置有用束在等中心处的最大治疗野面积，cm2。 B—屏蔽透射因子，（见式11-2）； 与主屏蔽墙直接相连的次屏蔽墙患者体表散射辐射计算参数及结果见下表11-4。 表11-4 患者体表散射辐射计算参数及结果 参数名称; Rs; TVL; F. 单位; μSv·m2/h; /; m; m; m; cm2; μSv/h. 关注点B; 3.6×108; 3.18×10-3; 6.64; 3.2; 0.28; 1600; 5.9×10-7. 关注点N; 3.6×108; 3.18×10-3; 4.75; 2.0; 0.28; 1600; 0.021. 2）泄漏辐射 泄漏辐射剂量率一般按初级辐射束的0.1%计，可利用公式（11-1）对与主屏蔽墙直接相连的次屏蔽墙泄露辐射进行屏蔽计算。 与主屏蔽墙直接相连的次屏蔽墙泄漏辐射计算参数及结果见下表11-5。 表11-5 泄漏辐射计算参数及结果 参数名称; f; Rs; TVL1; TVL. 单位; μSv·m2/h; /; m; m; m; m; μSv/h. 关注点B; 3.6×108; 0.001; 6.64; 3.2; 0.35; 0.31; 4.9×10-7. 关注点N; 3.6×108; 0.001; 4.75; 2.0; 0.35; 0.31; 0.011. （3）侧屏蔽墙（K点） 侧屏蔽墙K点按加速器泄漏辐射进行估算，以位置O点为中心，泄漏辐射剂量率一般按初级辐射束的0.1%计，可利用公式（11-1）对与侧屏蔽墙K点泄漏辐射进行屏蔽计算。 侧屏蔽墙K点泄漏辐射计算参数及结果见下表11-6。 表11-6 侧屏蔽墙泄漏辐射计算参数及结果 参数名称; f; Rs; TVL1; TVL. 单位; μSv·m2/h; /; m; m; m; m; μSv/h. 关注点K; 3.6×108; 0.001; 8.2; 1.3; 0.35; 0.31; 1.03. （4）迷路外墙（F点） 自O1点和O点的泄漏辐射至迷路外墙F点的倾斜角度小于30°，以垂直入射保守计算，计算方法同式（11-1），迷道外墙处（F点）泄漏辐射计算参数及结果见表11-7。 表11-7 迷道外墙处泄漏辐射计算参数及结果 参数名称; f; Rs; TVL1; TVL. 单位; μSv·m2/h; /; m; m; m; m; μSv/h. 关注点F; 3.6×108; 0.001; 8.4; 1.2; 0.35; 0.31; 0.687. （5）迷道入口防护门（G点） ①、中子总注量ØB∅B 等中心点与迷路内墙端的连线和迷路长轴中心线之间的交点B的中子总注量ØB按(11-4式)计算： ∅B=Qn4πd12+5.4Qn2πS+1.26Qn2πS (11-4) 式中：∅B——等中心处1Gy治疗照射时B处的总中子注量，（中子数/m2/Gy）； Qn——在等中心处每1Gy治疗照射时射出加速器机头的总中子数，中子数/Gy。应向产品供应商获取Qn的指标，NCRP NO.151的表B.9中列出了一些型号的加速器的Qn值可参考使用； d1——等中心点至交点B的距离，m； S——治疗机房的总内表面积（m2），包括四壁墙、顶面和地面，不包括迷路内各面积； 式(11-4)用于铅屏蔽加速器机头，对于钨屏蔽的加速器机头，式(11-4)的第一项和第二项均乘以衰减因子0.85。 等中心点与迷路内墙端的连线和迷路长轴中心线之间的交点B的中子总注量ØB计算参数及计算结果见表11-8。 表11-8 等中心点与迷路内墙端的连线和迷路长轴中心线之间的交点B的中子总注量ØB计算参数及计算结果 参数名称; Qn; d1; S; ∅B. 单位; 中子数/Gy; m; m2; 中子数/m2/Gy. 关注点G; 0.08×1012; 6.5; 216; 5.433×108. ②、机房入口的中子俘获γ射线的剂量率（HγHγ） 机房内及迷路中的中子在与屏蔽物质作用时产生中子俘获γ射线，机房入口门外30cm处无防护门时的中子俘获γ射线的剂量率HγHγHγ（μSv/h）按式(11-5)计算： Hγ=6.9×10-16∙ ∅B∙10-d2TVD∙H0 (11-5) 式中: 6.9×10-16——该方法中的经验因子，Sv/(中子数/m2)； ØB∅B——等中心处1Gy治疗照射时B处的总中子注量，（中子数/m2）/Gy； d2——B点至机房入口处的距离，m； TVD——什值距离，对于18MV-25MV 加速器为5.4m，对于15MV加速器为3.9m； H0——等中心点处治疗X射线剂量率（μGy/h）。 机房入口的中子俘获γ射线的剂量率（HγHγ）计算参数及计算结果见表11-9。 表11-9 机房入口的中子俘获γ射线的剂量率（HγHγ）计算参数及计算结果 参数名称; ∅B; d2; TVD; HγHγ. 单位; μSv·m2/h; 中子数/m2/Gy; m; m; μSv/h. 关注点G; 3.6×108; 5.433×108; 6.9; ≈3.9; 0.893. ③、机房入口的中子剂量率(Hn) 机房内的中子经迷路散射后在机房入口门外30cm处无防护门时的剂量率Hn(μSv/h)见式(11-6)： Hn=2.4×10-15∙ΦB·S0S1·1.64×10-d21.9+10-(d2Tn)·H0 （11-6） 式中： 2.4×10-15——该计算方法中的经验因子，Sv/(中子数/m2)； S0——迷路内口的面积，m2； S1——迷路横截面积，m2； d2——B点到迷路入口(g)的距离，m； Tn——迷路中能量相对高的中子剂量组分上式中方括号里的第二项衰减至十分之一行径的距离(m)，称什值距离。Tn是一个经验值，与迷路横截面积有关，Tn按式(11-7)计算： Tn=2.06S1 (11-7) 机房入口的中子剂量率(Hn)计算参数及计算结果见表11-10。 表11-10 机房入口的中子剂量率(Hn)计算参数及计算结果 参数名称; ∅B; d2; S0; S1; HγHn. 单位; μSv·m2/h; 中子数/m2/Gy; m; m2; m2; μSv/h. 关注点G; 3.6×108; 5.433×108; 8.5; 8.88; 9.44; 20.7. ④、机房入口处的散射辐射剂量率（Hg） Hg=αph·(F400)R12·α2·AR22·H0 (11-8) B=Hc-HogHg (11-9) 式中： Hg——入口处散射辐射剂量率，μSv/h； αph——患者400cm2面积上的散射因子，45°散射时为1.35×10-3(10MV)； F——治疗装置有用束在等中心处的最大治疗野面积，取1,600cm2； α2——墙入射的患者散射辐射的散射因子，取22.0×10-3(45°入射0°散射时0.5MeV时的值)； A——墙散射面积，m2； R1——散射点至等中心点的距离，m； R2——散射点至入口处点的距离，m； H0——加速器有用线束中心轴上距产生治疗X射线束的靶1m处的常用最高剂量率，μSv·m2/h； Hc——按照标准确定的剂量率参考控制水平； Hog——泄漏辐射在入口处的剂量率，μSv/h。 患者散射经迷道内口再散射至迷道外口G处的散射辐射计算参数及计算结果见表11-11。 表11-11 患者散射经迷道内口再散射至迷道入口散射辐射计算参数及计算结果 参数名称; A; R1; R2; F. 单位; μSv·m2/h; /; /; m2; m; m; cm2; μSv/h. 关注点G; 3.6×108; 1.35×10-3; 22×10-3; 12.58; 7.1; 9.4; 1600; 120.8. ⑤、泄漏辐射穿过迷道内墙透射至迷道外口（路径：O1-G） 泄漏辐射穿过迷道内墙透射至迷道外口G点处的剂量率，其值按式（11-10）计算。 …………………………（11-10） 式中： —加速器迷道入口处的散射辐射剂量率（μSv/h）； —加速器有用线束中心轴上距靶1m处的常用最高剂量率，μSv·m2/h； f—泄漏辐射比率； Rt—辐射源点（靶点）至关注点G点的距离，m； B—屏蔽透射因子，（见式11-2）； 泄漏辐射穿过迷道内墙透射至迷道外口G点处的剂量率计算参数及结果见表11-12。 表11-12 泄漏辐射穿过迷道内墙透射至迷道外口辐射剂量率计算参数及结果 参数名称; f; Rt; TVL1; TVL. 单位; μSv·m2/h; /; m; m; m; m; μSv/h. 关注点G; 3.6×108; 0.001; 7.5; 1.27; 0.35; 0.31; 0.689. （6）防护门外G点剂量率 防护门外G点剂量率H按式（11-11）计算 H=Hγ∙10-XγTVLγ+Hn∙10-XnTVLn+Hog·Bog （11-11） 防护门外G点剂量率计算参数及计算结果见表11-13。 表11-13 防护门外G点剂量率计算参数及结果 参数名称; Hγ; Xγ; TVLγ; Hn; Xn; TVLn; Hog·Bog; H. 单位; μSv/h; mm; mm; μSv/h; cm; cm; μSv/h; μSv/h. 关注点G; 0.893; 15; 31; 20.7; 10; 4.5; 0.0103; 0.43. 迷道入口G点防护门为10cm含硼5%聚乙烯+15mm铅板，通过计算，防护门外G点的散射辐射剂量率为0.81μSv/h，则防护门外G点总的辐射剂量率为1.24μSv/h；故机房屏蔽防护效果均能够满足《电子加速器放射治疗放射防护要求》（GBZ 126-2011）中规定的墙外30cm处辐射剂量率不大于2.5μSv/h的剂量限值。 11.2.3 辐射环境影响预测分析结论 通过预测分析，本次评价的直线加速器机房各关注点剂量水平均满足《放射治疗机房的辐射屏蔽规范—第二部分：电子直线加速器放射治疗机房》（GBZ/T201.2-2011）中，关于治疗机房和入口门外关注点剂量率参考控制限值，且满足环评约束限值。同时，也可以说明本次评价的直线加速器机房屏蔽墙设计厚度完全能够满足标准规定的控制限值要求。本次评价的直线加速器机房各关注点当量剂量率如表11-14所示。 表11-14 直线加速器机房外各关注点剂量当量 关注点; 关注点描述; 本项目防护设计; 换算为混凝土厚度; 预测关注点剂量率（μSv/h）. A; 南侧主屏蔽墙; 1900mm混凝土+400mm钢板; 3280mm; 0.014. B; 南侧次屏蔽墙; 1300mm混凝土+400mm钢板; 2735mm; 1.07×10-6. F; 迷道外墙; （800mm~1050mm）混凝土+50mm钢板; 979mm~1229mm; 0.687. M; 顶部主屏蔽; 2400mm混凝土+400mm混凝土; 2800mm; 0.296. N; 顶部次屏蔽; 1700mm混凝土; 1700mm; 0.031. G; 加速器机房防护门; 10cm含硼5%聚乙烯+15mm铅板; 1.24. 11.2.4 剂量预测分析 （1）工作负荷 经院方介绍，加速器投入运行后主要治疗形式为精确放疗，加速器工作负荷分析见表11-15。 表11-15 直线加速器工作负荷分析 机房名称; 治疗形式; 治疗时间/人; 治疗人次/天; 年工作时间. 加速器机房; 精确放疗; ≤3min; 约20; ≤250h. （2）剂量预测 根据《放射治疗机房辐射屏蔽规范第1部分：一般原则》（GBZT201.1-2007）中附表A.1不同场所的居留因子的描述，确定项目不同场所的居留因子。其中，加速器控制室、工具储存室列为控制区，将公众可达到的候诊区（迷道防护门外）走廊等列为非控制区。 表11-16 居留因子 类别; 居留因子; 加速器毗邻场所描述. 职业人员; 1; 控制室. 公众; 1/8; 机房门外. 项目致人员辐射剂量，按照联合国原子辐射效应科学委员会（UNSCEAR）--2000年报告附录A公式（11-12）计算。 Hγ=Dγ×T×1.0×10-6(mSv) ………………………（11-12） 式中： Hγ—γ辐射外照射人均年有效剂量当量，mSv； Dγ—γ辐射剂量率，nGy/h； T—年工作时间，h； 1.0—剂量转换因子，Sv/Gy。 表11-17 直线加速器机房外关注点剂量当量 关注人群; 点位; 关注点描述; 预测关注点剂量率（μSv/h）; 年工作时间（h）; 居留因子; 年剂量（mSv/a）. 职业人员; A; 控制室; 0.014; 250; 1; 3.5×10-2. 公众; G; 防护门外; 1.24; 250; 1/8; 3.9×10-2. 分析表11-17，项目运行后各关注点致职业人员、公众年剂量分别为3.5×10-2mSv/a和3.9×10-2mSv/a，均低于5mSv/a和0.25mSv/a的剂量约束值。因此，项目辐射防护能力满足要求，项目运行对周围环境及人员活动的辐射影响有限。 11.2.5 臭氧对环境的影响 医用直线加速器在开机运行时，会产生少量的有害气体，主要是臭氧和氮氧化物。其中臭氧的毒性最大，产额最高，氮氧化物的产额约为臭氧的1/3，且危害较臭氧小，因此，本次评价仅对臭氧进行预测评价。只要臭氧能够达到标准，氮氧化物（限值高）也能达标。 辐射所致有害气体以O3为主，在考虑通风情况下，空气中O3的平衡浓度由下式估算： ………………………………（11-13） 式中，——加速器治疗室内O3平衡浓度，mg/m3； ——O3的辐射化学产额，mg/h； T——有效清洗时间，h； V——治疗室体积， m3。 加速器治疗室内的O3产额由下式估算： …………………………（11-14） 式中，——距靶1m处的比释动能率，Gy×m2/min； ——照射野面积，0.16m2； ——靶距屏蔽室壁的距离，（取3.6m距西墙）； ——每吸收100eV辐射能量产生的臭氧分子数，一般为6～10，为留有安全系数，取10。 假设出束率1/2，臭氧产额为： Q0=0.39×6×0.16×3.6×10×1/2=6.74mg/h 有效清洗时间T由下式计算： ……………………………（11-15） 式中，Tv——换气一次所需时间，h； Td——O3有效分解时间，取0.83h。 加速器治疗室容积约为191m3，根据(11-15)式得出不同换气次数时的O3平衡浓度见下表 表11-18 加速器室不同换气次数时的O3平衡浓度 参数; 换气1次/h; 换气2次/h; 换气4次/h. Tv（h）; 1; 0.5; 0.25. T（h）; 0.45; 0.31; 0.19. Q（mg/m3）; 0.016; 0.011; 0.007. 由于加速器是间断运行，取最小加速器机房体积，臭氧在产生的同时自行分解一部分，室内臭氧浓度远低于《室内空气质量标准》（GB/T 18883-2002）中臭氧浓度0.16mg/m3限值要求。 根据标准GBZ126-2011中“机房内通风换气次数应不小于4次/h”的要求，本项目加速器机房排风量应不小于764m3/h。进出风口位置布局应避免有用线束的照射，且应该成对角线设置，进出风口的设置应不破坏机房屏蔽防护效果。另外，医院要定期检查通风系统的运行状态，发现其故障或停止运行，及时进行维修或更换。 11.2.6 风险分析 11.2.6.1风险事故识别 医用电子直线加速器潜在照射的风险来源主要包括以下几个方面： (1) 工作人员或病人家属在防护门关闭后尚未撤离治疗室，加速器运行，会对工作人员或病人家属产生不必要的照射； (2) 联锁装置失效或设备运行时人员误留或误入机房，装置的运行可能对人员产生超剂量事故照射，引起患者或职业人员辐射损伤，甚至死亡； (3) 对加速器进行维修时，若发生联锁失效或强制出束等情况时，导致维修人员事故照射，引起维修人员辐射损伤，甚至死亡。 11.2.6.2 拟采取的防范措施 为预防以上情况出现，建设单位拟采取以下防范措施： （1）严格检查室内有无无关人员停留；在机房内设置紧急停机、人工开门按钮醒目的指示和说明，便于在紧急情况下使用； （2）定期检查和维修联锁装置，使之处于正常工作状态； （3）医务人员必须严格按照仪器操作程序进行诊疗，有效防止事故照射的发生。 （本页以下空白）

# 表12  辐射安全管理

12.1 辐射安全与环境保护管理机构的设置 根据《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》、《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》第十六条第一款的要求，使用II类射线装置的，应当设有专门的辐射安全与环境保护管理机构，或者至少有1名具有本科以上学历的技术人员专职负责辐射安全与环境保护管理工作。 鄢陵县中心医院成立了辐射安全与防护管理领导小组，组长：苏五一，副组长：苏红亮，组员：罗小兵、常胜军、鲁寅初、王建廷、刘亚军、张素敏、张卫宾。 负责全院辐射安全与防护监督管理工作，划定职责与分工，保障放射职业人员、社会公众的健康与安全。该管理机构的基本组成涵盖加速器相关各部门，在框架上基本符合要求。辐射安全与防护管理领导小组文件见附件6。 12.2 辐射安全管理规章制度 12.2.1 关于辐射安全和防护专业知识及相关法律法规培训和考核 依据《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》（环保部第18号令）及《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》中相关要求，从事辐射防护负责人和辐射工作人员上岗前需参加环保部门推荐或认可的培训机构组织的辐射防护培训，经考核合格后方可上岗，并每四年接受一次再培训，不参加再培训的人员或者再培训考核不合格的人员，不得从事辐射工作。除此之外，需根据岗位的性质参加相应的培训并通过知识技能测试后才能上岗。 本项目处于筹划阶段，医院计划配备放射肿瘤医师一人、技师两人、物理师一人，该医院承诺建立辐射安全培训计划，所有从事辐射的工作人员均经辐射安全防护培训和相关职业技能培训，取得相应证件后方可上岗。 12.2.2 关于操作规程、岗位职责、辐射安全和安全保卫等制度 根据《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》中第十六条第六款的要求，使用射线装置的单位应当具备有健全的操作规程、岗位职责、辐射安全和安全保卫制度、设备检修维护制度、人员培训计划、监测方案等。 医院制定有相关的辐射安全与防护管理制度，涉及本项目的管理制度包括：、《加速器操作规程及注意事项》、《加速器操作规程》、、《放射工作人员职业健康管理制度》、《放射工作人员职业健康管理制度》、《放射诊疗工作管理制度》、《放射工作人员个人剂量监测管理制度》、《放射工作人员健康监护档案管理制度》等（附件5）。框架上，基本能够满足《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》的相关要求。 12.2.3 辐射监测 12.2.3.1 个人剂量监测 从事放射工作的人员须佩戴个人剂量卡，记录个人受照射剂量情况，按每季度1次的频度交由有相关资质的服务机构进行监测评价，并按照《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》和《职业性外照射个人监测规范》的要求建立个人剂量管理档案。 12.2.3.2 辐射环境监测 制定辐射环境监测计划，配备X-γ辐射剂量率仪对相关工作场所进行常规监测。监测点包括控制室、机房墙外、防护门外和相邻楼层等，监测记录存档备查；定期委托具有监测资质的单位，对机房周围X-γ辐射剂量率进行监测，每年应至少进行1次。 12.2.3.3 自主监测 建设单位应按照《电子加速器放射治疗放射防护要求》GBZ126-2011的要求提出对放射诊疗射线装置进行验收检测、状态检测和稳定性检测的要求，由有资质的放射卫生技术服务机构进行验收检测和每年一次的状态检测，并按相关标准要求自主进行设备防护性能的稳定性检测及工作场所的防护监测工作。确保射线装置及防护设施处于良好的工作状态，以保证放射工作人员、患者和公众的健康与安全。 此外，建设单位还应对安全联锁系统进行检查，发现问题及时解决，并做检查情况及解决情况记录。性能自主监测计划的监测项目、周期见表12-1。 表12-1 性能自主监测项目及周期 序号; 稳定性监测项目; 监测周期. 1; 剂量监测系统校准控制; 每周. 2; 重复性; 6个月. 3; 线性; 6个月. 4; 日稳定性; 6个月. 5; 移动束治疗的稳定性; 6个月. 6; 输出量和设备预定标称剂量的差异; 6个月. 7; X射线的深度剂量特性; 每周. 8; 电子辐射深度剂量特性; 6个月. 9; 方形X照射野的均整度; 6个月. 10; 方形X照射野的对称性; 6个月. 11; 最大吸收剂量率; 6个月. 12; 楔形过滤器的X照射野; 6个月. 13; 照射野的半影; 6个月. 14; 电子照射野的均整度; 每周. 15; 电子照射野的对称性; 每周. 16; X照射野的数字指示; 每月. 17; 照射野的光影指示; 每月. 18; 辐射束轴在患者入射表面上的位置指示; 每周. 19; 辐射束轴在患者出射表面上的位置指示; 每周. 20; 辐射束轴相对于等中心点的偏移; 6个月. 21; 到等中心距离的指示; 每月. 22; 到辐射源距离的指示; 6个月. 23; 治疗床的垂直运动; 每月. 24; 治疗床的等中心旋转; 每月. 建设单位应按相关规范要求配备剂量扫描系统、放射治疗剂量仪、晨检仪、胶片验证系统等自检设备，还应按照GBZ179-2006的要求制订放射治疗质量保证大纲。 12.2.4 辐射事故应急 根据《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》、《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》的要求，建设单位制定了《辐射事故应急处置预案》，对应急措施、上报流程、事故后续处理等作出要求。 针对加速器可能产生的辐射污染情况制定事故应急措施，依据《关于建立放射性同位素与射线装置辐射事故分级处理和报告制度的通知》（环发[2006]145号文）的要求，必须明确建立应急机构和人员职责分工，应急人员的组织、培训以及应急，辐射事故分类与应急响应的措施。当发生事故时，应当立即启动应急方案，采取有效防范措施，及时制止事故的恶化，并在1小时内向当地环境保护部门和公安部门报告。造成或可能造成人员超剂量照射的，还应同时向当地卫生行政部门报告。 12.2.5 竣工验收一览表 项目竣工验收一览表具体内容如表12-2、表12-3。 表 12-2 三同时竣工验收一览表 序号; 类别; 环保设施. 1; 防护措施; 北侧主屏蔽墙1900mm混凝土，治疗室内侧北主屏蔽平铺200mm厚钢板（主束投影宽度增加后平铺）；北侧次屏蔽墙1300mm混凝土；南侧主屏蔽墙1900mm混凝土，治疗室外侧南主屏蔽墙平铺400mm厚钢板（主束投影宽度增加后平铺）；南侧次屏蔽墙1300mm混凝土，治疗室外侧南侧次屏蔽墙平铺400mm后钢板；迷道内墙770~1100mm混凝土；迷道外墙800~1050mm混凝土，迷路外墙内侧平铺50mm厚钢板；东侧侧屏蔽墙1400mm混凝土；顶部主屏蔽2400mm混凝土，治疗室顶棚外主屏蔽顶上方平铺400mm厚混凝土（主束投影宽度增加后平铺）；顶部次屏蔽1700mm混凝土；主束投影区宽度3240mm，治疗室内南北主屏蔽墙凸起部分西侧浇筑570mm混凝土，治疗室外主屏蔽顶凸起部分西侧浇筑570mm混凝土；混凝土密度≥2.35g/cm3，钢板密度≥7.8 g/cm3；防护门结构为电动推拉防护门，防护门屏蔽采用15mm铅板+10cm含硼5%聚乙烯，铅密度为11.36g/cm3。. 2; 管理制度; 放射工作人员职业健康管理制度、辐射工作人员个人剂量管理制度、辐射防护与安全保卫制度、辐射安全管理制度、专业知识及相关法律法规培训计划、加速器操作规程、放疗科各级人员职责、应急预案等。. 3; 其他; 设置门机连锁装置，机房门上方拟设置工作状态指示灯，悬挂放射性警示标志（例如：当心电离辐射、禁止孕妇入内、放射性危险、放射防护注意事项等相关警示标志）；配备X-γ辐射检测仪1台、固定式剂量报警装置一套、个人剂量报警仪至少两个及其他质量控制自主检测设备。. 表12-3 安全防护措施和设施竣工环境保护验收内容一览表 序号; 法规、标准要求. 1; 设置多重安全联锁系统（《放射诊疗管理规定》第九条）. 控制台和治疗室内分别安装急停按钮（GBZ 126-2011 7.2.4节）. 2; 设置剂量监测系统（《放射诊疗管理规定》第九条）. 应有双道剂量监测系统，每道剂量监测系统都应能独立地终止照射；每道都应设置为达到预置参数时能终止照射（GBZ 126-2011 7.1.2节）. 3; 设置影像监控、对讲装置（《放射诊疗管理规定》第九条）. 治疗室和控制室之间应安装监视和对讲设备（GBZ 126-2011 6.1.6节）. 4; 设置固定式剂量监测报警装置（《放射诊疗管理规定》第九条）. 5; 配备放疗剂量仪、剂量扫描装置（《放射诊疗管理规定》第九条）. 加速器使用单位应配备工作剂量仪、水箱等剂量监测设备，并应配备扫描剂量仪、模拟定位机等放射治疗质量保证设备（GBZ 126-2011 6.2.1节）. 6; 配备个人剂量报警仪（《放射诊疗管理规定》第九条）. 7; 放射诊疗工作场所分区管理，在控制区入口及其他适当位置设置电离辐射警告标志和工作指示灯（《放射诊疗管理规定》第十条）. 相关位置应安装醒目的工作指示灯及警示标志（GBZ 126-2011 6.1.9节）. 8; 在加速器迷宫门处、控制室和加速器机房墙外30cm处的周围剂量当量了应不大于2.5μSv/h。（GBZ 126-2011 6.1.3节）. 9; 穿越防护墙的导线、导管等不得影响其屏蔽防护效果（GBZ 126-2011 6.1.4节）. 10; 治疗室应有足够的使用面积，新建治疗室不应小于45m2（GBZ 126-2011 6.1.7节）. 11; 治疗室入口设置防护门及迷路，防护门与加速器联锁（GBZ 126-2011 6.1.8节）. 12; 治疗室通风换气次数应不小于4次/h（GBZ 126-2011 6.1.10节）. 13; 应有加速器故障时安全联锁（GBZ 126-2011 7.1.5节）. 14; 控制台应配置带有时间显示的照射控制计时器，并独立于其他任何控制照射终止系统（GBZ 126-2011 7.1.4节）. 14; 在既能产生X射线辐射又能产生电子辐射的设备中，辐射终止后，在控制台上重新选择好辐射类型之前，要有不能照射的联锁装置；联锁装置应确保，仅在辐射类型的选择以及相应的附件（例如，电子照射的电子束限束器，X射线照射时的楔型过滤器）都到位的情况下，才能开启照射；当使用电子线照射时，应能阻止X射线的发射；当使用X射线照射时，应能阻止电子线的发射。（GBZ 126-2011 7.1.6节）. 15; 控制台应显示辐射类型、标称能量、照射时间、吸收剂量、吸收剂量率、治疗方式、楔型过滤器类型及规格等照射参数预选值（GBZ 126-2011 7.2.1节）. 16; 照射启动应与控制台显示的照射参数预选值连锁，控制台选择各类参数之前，照射不应启动（GBZ 126-2011 7.2.2节）. 17; 配备固定式剂量报警装置、X-γ辐射剂量率巡测仪、个人剂量报警仪等防护设备. 18; 机房内动力排风口应与动力进风口、机房门自然进风（迷路内口）成对角设置，通风量应不小于4次/h. （本页以下空白）

# 表13  结论与建议

13.1 结论 （1）鄢陵县中心医院医用直线加速器应用建设项目，提高了医院医疗水平、满足患者就诊需求并改善了医院经济效益。在考虑社会、经济和其它有关因素的前提下，项目在采取相应的防护措施和管理措施的同时，其对受照个人或社会所带来的利益足以弥补其可能引起的辐射危害。因此，符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中辐射防护“实践的正当性”的要求。 （2）通过调查，项目选址周围活动人群主要为辐射职业人员、患者及其家属，避开了人员密集的区域，周围人群较为单一，减少对其它非辐射职业人员和公众人员的影响。因此，评价认为项目选址合理可行。 （3）根据对建设单位的监测结果，项目改建区域相关检测点位辐射环境质量现状检测值在0.08～0.13μGy/h之间，室内检测点位辐射环境质量现状检测均值为0.123μGy/h，各监测点监测结果变化不大，在当地本底范围内，未见异常。 （4）通过对直线加速器的预测分析，直线加速器运行满足《放射治疗机房的辐射屏蔽规范—第2部分：电子直线加速器放射治疗机房》中，关于治疗机房和入口门外关注点剂量率参考控制限值，并且满足本项目环评约束限值。致职业人员、公众年剂量均低于5mSv/a和0.25mSv/a的剂量约束值。 （5）鄢陵县中心医院已取得了河南省环境保护厅颁发的辐射安全许可证，具备一定的辐射环境管理能力。医院成立了辐射安全与防护管理领导小组，负责全院辐射安全与防护监督管理工作，划定职责与分工，保障放射职业人员、社会公众的健康与安全。 （6）医院制定了相对完整的辐射安全与防护管理制度，从辐射活动应具备的条件分析，医院从事辐射活动的能力基本符合《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》的要求。 综上所述，鄢陵县中心医院医用直线加速器应用建设项目，选址合理，符合辐射防护“实践的正当性”的要求。在落实相关污染防治措施和辐射环境管理措施的前提下，项目正常运行对周围环境产生的辐射影响满足相关标准的要求。因此，从辐射环境保护的角度认为本项目可行。 13.2 建议 （1）该项目运行中应严格遵循各项辐射管理制度，加强对操作人员的教育培训，杜绝麻痹大意思想，以避免意外事故造成对公众和职业人员的附加影响，使对环境的影响降低到最低。 （2）合理控制患者的照射野，减少射线的散射面积，降低医生及患者的受照剂量，加强非照射部位的防护，降低不必要的照射。 （3）定期组织单位辐射工作人员参加辐射安全与防护培训，并取得合格证，建立个人剂量监测制度，健全个人剂量档案。 （4）加速器运行会产生O3和NOx，标准GBZ126-2011要求机房内通风换气次数应不小于4次/h，而本项目加速器机房体积为191m3，故本项目的通风设计中应满足排风量不小于764 m3/h，并保证“对角线”持续通风。 （5）建设单位应在每年的1月1日~1月31日向发证机关提交上一年度核技术利用单位放射性同位素与射线装置安全和防护状况年度评估报告。 （6）建设单位应在项目建成后三个月内及时进行环保竣工验收，验收合格后才可正式投入使用。并自觉接受各级环境保护主管部门的监督检查。 （本页以下空白）

# 表14  审批

下一级环保部门预审意见： 公 章 经办人 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人 年 月 日

# 附图1：医院地理位置图

# 附图2：周边环境示意图

# 附图3：医院总平面布局图

# 附图4：加速器机房所在门诊医技楼负一层平面布局图

# 附图5：加速器机房局部示意图

# 附图6：医院现场照片

# 附件1：评价委托书

# 附件2：辐射安全许可证

# 附件3：环评批复文件

# 附件4：本次环评项目本底检测报告

# 附件5：辐射安全管理机构及辐射安全管理制度

# 附件6：个人剂量检测报告