## Sheet1
2022年7月21日许昌市生态环境局关于许昌医院医用X射线血管造影系统应用项目等1个辐射类项目环境影响评价文件拟进行审查公示
2022-07-21
根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，我局拟对许昌医院医用X射线血管造影系统应用项目等1个辐射类项目环境影响评价文件进行审查。现将拟审查的环境影响评价文件基本情况予以公示，公示期为2022年7月21日－2022年7月27日（5个工作日）。
听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、利害关系人可提出听证申请。
通讯地址：许昌市竹林路市民之家生态环境窗口
邮 编：461000
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | 联系电话
1 | 许昌医院医用X射线血管造影系统应用项目环境影响报告表 | 许昌市许继大道与西环北路交叉口 | 许昌医院 | 河南雅文环保技术有限公司 | 建设单位拟使1台医用X射线血管造影系统(DSA)开展介入诊疗工作，其中DSA设备生产厂家为美国GE、型号IGS PLUS（管电压50-125kV，管电流0-1000mA)型，属于医用Ⅱ类射线装置拟设置于医院住院部楼3楼介入手术室内。总投资1000万元，环保投资15万元。 | 主要环境影响：1、电离环境影响分析 项目使用的X射线装置在非诊疗状态下不产生射线，只有在开机时X射线管产生的X射线会使DSA手术室内的空气发生电离，从而产生少量的臭氧和氮氧化物。少量臭氧和氮氧化物可通过通风装置排出机房外。正常工况下，对人体不会造成危害。2、声环境影响分析 无。3、地表水环境影响分析 无。 4、固体废物影响分析 本项目运行阶段不涉及洗片，不会产生废弃X光片，设备维修更换的废旧X射线管由设备厂家回收处置。 预防或减轻不良环境影响对策和措施：1、机房四周墙体、顶棚、地板屏蔽防护铅当量均大于2mmPb，可以满足《放射诊断放射防护要求》GBZ 130-2020相关要求；2、机房最小单边长度及最小使用面积满足《放射诊断放射防护要求》GBZ130-2020相关要求；3、DSA机房拟设置有观察窗观察，观察窗设置的位置便于观察受检者状态及防护门开闭情况；4、拟在病人防护门外张贴电离辐射警告标志，在病人防护门上方设置工作状态指示灯，灯箱上设置“射线有害，灯亮勿入”警示语句；5、配备辐射剂量检测仪、个人剂量卡、个人剂量报警仪,机房配置铅衣、铅帽等防护用品；6、根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）拟设置控制区和监督区，在控制区出入口及其它适当位置处设立醒目的电离辐射警示标志，对监督区不采取专门的防护手段安全措施，但定期检测其辐射剂量水平。 | 0374-2968062