## Sheet1
2019年1月9日辐射类环评文件拟审查公示
通讯地址：许昌市行政服务中心环保窗口
2019 年 1月 9日
根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，我局拟对许昌市中医院新增一台数字减影血管造影机项目环境影响评价文件进行审查。为保证审查工作的严肃性和公正性，现将拟审查的环境影响评价文件基本情况予以公示，公示期为2019年1月9日－2018年1月15日（5个工作日）。
听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、利害关系人可提出听证申请。
联系电话：0374-2968062/8059
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施
1 | 鄢陵县中医院数字减影血管造影机应用项目 | 鄢陵县中医院西北侧介入微创综合治疗科 | 鄢陵县中医院 | 四川省核工业辐射测试防护院 | 医院改造现有房间，建设DSA机房，拟购1台数字减影血管造影（DSA）装置进行介入诊疗。 本工程总投资为750万元，其中环保投资为40万元。 | 一、主要环境影响 本项目主要污染因子为X射线，经过分析，正常透视工况下，本项目拟改建数字减影血管造影机机房手术医生操作位辐射剂量率预测值满足《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）中透视防护区工作人员位置空气比释动能率不大于400μGy/h的限值要求，且透视和采集工况下，机房四周辐射剂量率预测值也能满足《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）中机房周围剂量当量率不大于2.5μGy/h的限值要求。 二、预防或减轻不良环境影响的对策及措施 1、建设防护机房，扫描室与控制室分开设置，分区管理。机房长宽高为7.2m×5.4m×3.2m，四周墙体为24cm实心砖墙结构+内墙粉刷4cm硫酸钡涂料（约等效于4mmPb）；顶层及地板为15cm的钢筋混凝土，屋顶为10cm厚钢筋混凝土+12cm厚硫酸钡板（约等效于4.5mmPb）；防护门与观察窗设计防护能力为4mmPb。设置门灯联锁。 2、配备一定数量和规格的防护用品如铅裙、铅帽等；配置监测仪器如X、γ辐射剂量率巡检仪、个人剂量卡、个人剂量报警仪。 3、成立辐射安全领导小组，建立辐射安全管理规章制度，如操作规程、岗位职责、安全保卫制度、人员培训计划、辐射监测方案、辐射事故应急预案等。 4、定期自检，保存检测记录，每年委托有检测资质单位对机房及周围环境进行辐射环境监测，并建立监测技术档案。