许昌市购买便携式活性炭检测仪项目相关设备主要技术参数
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	设备名称
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（加▲为重要技术参数，预中标人中标后三个工作日内提供国家认可的具备CMA资质检测机构出具的报告原件供采购人查验）

	1
	便携式活性炭检测仪
	2
	台
	1.技术参数：

1.1检测物质：蜂窝炭、粉末炭、颗粒炭

1.2▲测量误差：≤5%

1.3温度控制误差：±0.5℃

1.4碳称重精密性：0.01g

1.5活性炭质量选择：2.0-5.0g（满管）

1.6▲测试时间：≤25min

1.7供电电压：220V±10%，50Hz

1.8整机功率：≤350W

1.9工作环境：温度0-40℃；相对湿度0-90%RH（无冷凝）

1.10空气质量要求：VOCs≤0.005%（除CCl₄）；含尘量≤0.3g/m³
功能要求

2.1原理要求：检测仪核心技术需基于非色散红外（NDIR）传感原理，利用CTC在红外光谱中的特征吸收峰，采用双NDIR红外检测法，精准识别并测量CTC气体浓度，程序自动计算活性炭CTC值并显示。
2.2配备恒温加热红外传感器，有效防止四氯化碳气体冷凝，保障测量过程稳定与结果准确。

2.3集成多环境传感器(温度、流量等)并应用智能补偿算法，自动修正环境因素影响，提升复杂条件下的测量准确性。

2.4自动判断活性炭吸收饱和，识别吸附饱和后自动停止四氯化碳发生，并自动计算输出结果，无需长时间等待和多次称量判断是否饱和，有效减少多余四氯化碳的发生排放。

2.5▲操作界面实时显示检测进度，直观感受测试流程。（提供产品操作界面截图佐证）

2.6▲配备一键吹扫功能，清除气路残余CTC，保证检测准确性和检测仪气路清洁。

2.7▲自动存储7天内检测数据，同时内置小型打印机，可实时打印。

2.8▲配备测量超时警告与流量异常功能，避免CTC泄漏。

2.9▲灵活数据管理，支持数据导出功能，方便结果记录、传输与后期分析。

2.10配备高精密称重系统，支持灵活的活性炭样品量选择。

2.11用于测定活性炭的CTC值(四氯化碳吸附率)，满足国标GB/T7702.13-1997对四氯化碳值检测的误差要求。

2.12仪器可通过内置算法，通过CTC值获得活性炭碘吸附值、亚甲基蓝值、比表面积。

2.13仪器内部设置四氯化碳液面过低报警提示，防止液位过低造成测试结果不准确。

2.14制冷时间＜10分钟，测试结果依据GB/T7702.13-1997，误差±5%以内。

2.15设备重量＜15kg，插电即测，支持户外移动检测。

2.16配置含便携式活性炭检测仪主机，含热风枪1个、电子称一台及电源线1个等。


