许昌市购买便携式水质测定仪和溶解氧测定仪项目相关设备主要技术参数

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式水质测定仪 | 5 | 台 | 1.五十余项参数指标：直接测定化学需氧量（COD）、氨氮、总磷、总氮、悬浮物、色度（铂钴色系）、浊度、重金属、有机污染物和无机污染物等多项指标，浓度直读； 2.仪器标配COD、氨氮、总磷固体试剂和液体试剂各一套，COD低量程固体试剂1套，方便用户使用，后期厂家可根据用户需要提供固体试剂、液体试剂、预制试剂以及滴瓶试剂。 3.内存曲线：内存不少于162条曲线，可根据需要调用相应的曲线；并且具有曲线拟合功能，可自行制作曲线 4.校准功能：仪器自备校准功能，可根据标准样品计算并存储曲线，无需手动制作曲线； 5.数据输出：仪器内置红外与USB双数据传输接口，可通过数据线或远距离红外线连接电脑传输数据，实用性强，亦可增加RS232数据传输接口，直接将数据上传至用户服务器 6.数据存储：可精确存储不少于1.2万个数据，支持数据分析，具有制作分析曲线的功能； 7.标配消解仪：标配4温区独立消解器，可同时或者分别消解4种指标不同温度的水样；野外便携：便携式设计，搭配专业配件箱、高能锂电池，实现野外无电源条件下测量，可连续消解不少于60支COD水样； 8.仪器内置数据图标分析系统，可对数据呈现趋势进行曲线分析； 9.仪器亦可增加上位机软件，数据可导出excel、txt等格式，方便使用； 10.兼容管、皿两种比色方式，根据需要自行选择。 11.COD检测参数： 11.1测定范围：（0~15000）mg/L 11.2示值误差：COD≤50mg/L，误差≤±8%；COD＞50mg/L，误差≤±5% 11.3抗氯干扰：［CL-］＜1000mg/L无影响；［CL-］＜4000mg/L（可选） 11.4最低检出限：0.1mg/L 11.5测定时间：20分钟 11.6批处理量：4/5/10/15/20支（可选）水样 11.7重复性：≤±3% 11.8稳定性：＜0.005A/20min 11.9比色方式：比色管、比色皿 12.氨氮检测参数： 12.1测定范围：（0~160）mg/L 12.2示值误差：误差≤±10% 12.3最低检出限：0.01mg/L 12.4测定时间：10-15分钟 12.5批处理量:20支水样（可扩展） 12.6重复性：≤±3% 12.7稳定性：＜0.005A/20min 12.8比色方式：比色管、比色皿 13.总磷检测参数： 13.1测定范围：（0~100）mg/L 13.2示值误差：误差≤±5% 13.3最低检出限：0.001mg/L 13.4测定时间：35-50分钟 13.5批处理量：4/5/10/15/20支（可选）水样 13.6重复性：≤±3% 13.7稳定性：＜0.005A/20min 13.8比色方式：比色管、比色皿 14.总氮检测参数： 14.1测定范围：（0~100）mg/L 14.2示值误差：误差≤±10% 14.3最低检出限：0.5mg/L 14.4测定时间：60分钟 14.5批处理量：4/5/10/15/20支（可选）水样 14.6重复性：≤±5% 14.7稳定性：＜0.005A/20min 14.8比色方式：比色管 15.浊度检测参数： 15.1测定范围：（0.5~400）NTU 15.2示值误差：误差≤±5% 15.3最低检出限：0.1NTU 15.4测定时间：1分钟 15.5批处理量：不限 15.6重复性：≤±5% 15.7稳定性：＜0.005A/20min 15.8比色方式：比色皿 16.性能参数： 16.1曲线数量：不少于162条 16.2存储数据：不少于12000个 16.3参数切换：自动 16.4控温范围：室温~190℃ 16.5定时模式：不少于3个 16.6定时范围：1分钟~10小时 16.7定时精度：0.2秒/小时 16.8温度示值误差：＜±2℃ 16.9温差均匀性：≤2℃ 17.物理参数： 17.1显示屏：320×240彩色液晶屏 17.2比色方式：比色皿、比色管比色 17.3打印机：热敏行式打印机 17.4操作界面：中文/英文（可选） 18.环境及工作参数： 18.1环境温度：（5~40）℃ 18.2环境湿度：相对湿度≤85%（无冷凝） 18.3额定电压：AC220V±10%/50Hz |
| 2 | 便携式溶解氧测定仪 | 5 | 台 | 1.支持测量溶解氧浓度、溶解氧饱和度、温度值； 2.采用荧光法溶解氧测量技术，测量稳定，使用方便。 3.支持现场原位测量,测量数据实时、及时、准确。 4.采用3.5’ TFT触摸屏,有较高的透光率,适合野外使用。 5.支持零氧、满度校正。 6.支持大气压自动补偿。 7.支持测量断面ID管理，允许用户创建最大30个测量断面。 8.支持GPS功能，测量结果包含测量断面的位置信息。 9.支持GLP规范，最大存贮1000套测量结果，每个测量结果包含以下信息：测量断面ID、测量时间、操作者、GPS信息、测量结果、电极校正信息。 10.长寿命充电锂电池供电,支持低功耗管理功能,包括自动背光调整、自动关机等功能。 11.支持固件升级功能。 12.具有断电保护功能。 13.准确度级别：±0.30mg/L（示值误差） 14.测量范围：溶解氧（0.00～20.00）mg/L，溶解氧饱和度（0.0～200.0）%，温度（0.0～50.0）℃ 15.分辨率：溶解氧0.01mg/L，溶解氧饱和度0.1% 16.基本误差：溶解氧±0.30mg/L，溶解氧饱和度±10%，温度±0.2℃ 17.温度补偿：自动（0.0～50.0）℃ 18.盐度补偿：手动（0.0～50.0）g/L 19.大气压补偿：自动（50.0～110.0）kPa 20.电源：可充锂电池 |