## Sheet1
2021年10月18日许昌市生态环境局关于对禹州市第二人民医院 数字减影血管造影机应用等2个辐射类项目环境影响评价文件拟进行审查公示
2021-10-18
根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，我局拟对禹州市第二人民医院数字减影血管造影机应用等2个辐射类项目环境影响评价文件进行审查。现将拟审查的环境影响评价文件基本情况予以公示，公示期为2021年10月18日－2021年10月24日（5个工作日）。
听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、利害关系人可提出听证申请。
通讯地址：许昌市竹林路市民之家生态环境窗口
邮 编：461000
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | 联系电话
1 | 禹州市第二人民医院数字减影血管造影机应用项目环境影响报告表 | 许昌市禹州市 | 禹州市第二人民医院 | 河南鑫安利职业健康科技有限公司 | 建设单位拟使1台数字减影血管造影机(DSA)开展介入诊疗工作，其中DSA设备为飞利浦生产的UNIQ FD20C（管电压125kV，管电流1250mA)型，属于医用Ⅱ类射线装置拟设置于医院住院部楼西侧新建介入中心的DSA手术室内。总投资1000万元，环保投资15万元。 | 主要环境影响：1、电磁环境影响分析 在开机曝光期间，X射线管产生的X射线会使DSA手术室内的空气发生电离，从而产生少量的臭氧和氮氧化物等有害气体，通过手术室设置的层流净化装置排入外环境，并迅速得到稀释、转化，对周围环境的影响很小。2、声环境影响分析 无。3、地表水环境影响分析 无。 4、固体废物影响分析 本项目运行阶段不涉及洗片，不会产生废弃X光片，设备维修更换的废旧X射线管属于一般固体废物，由设备厂家回收处置。 预防或减轻不良环境影响对策和措施：1、辐射工作场所按照辐射防护要求设计建造，机房面积、单边长和屏蔽防护符合国家相关标准要求；2、患者进出防护门上方安装工作状态指示灯，并与射线装置联锁，门上张贴电离辐射警示标识，配有中文警示说明；3、手术室内安装层流排风，能够有效排风；4、患者进出防护门安装门-机联锁，防护门未完全关闭，射线装置不启动；5、患者进出防护门门框下部安装防夹人红外安全感应装置；6、工作人员配备个人剂量计和辐射防护用品，按期进行个人剂量监测、职业健康检查、辐射防护知识培训并考核合格。 | 0374-2968062
2 | 禹州市人民医院数字减影血管造影机应用项目环境影响报告表 | 许昌市禹州市 | 禹州市人民医院 | 郑州新知力科技有限公司 | 建设单位拟将门诊楼1楼原DSA机房南侧空置机房、缓冲区、候诊区域等改造为一间DSA机房，拟新购1台DSA放开展介入诊疗工作。最大管电压125kV，最大管电流1000mA。总投资1200万元，环保投资200万元。 | 主要环境影响：1、电离环境影响分析 项目使用的X射线装置在非诊疗状态下不产生射线，只有在开机并处于出线状态时才会发出X射线。因此，在开机期间，X射线成为污染环境的主要因子。2、声环境影响分析 无。3、地表水环境影响分析 无。 4、固体废物影响分析 本项目运行阶段不涉及洗片，不会产生废弃X光片，设备维修更换的废旧X射线管由设备厂家回收处置。 预防或减轻不良环境影响对策和措施：1、机房四周墙体、顶棚、地板屏蔽防护铅当量均大于2mmPb，可以满足《放射诊断放射防护要求》GBZ 130-2020相关要求；2、机房最小单边长度及最小使用面积满足《放射诊断放射防护要求》GBZ130-2020相关要求；3、DSA机房拟设置有观察窗观察，观察窗设置的位置便于观察受检者状态及防护门开闭情况；4、拟在病人防护门外张贴电离辐射警告标志，在病人防护门上方设置工作状态指示灯，灯箱上设置“射线有害，灯亮勿入”警示语句；5、配备辐射剂量检测仪、个人剂量卡、个人剂量报警仪,机房配置铅衣、铅帽等防护用品；6、根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）拟设置控制区和监督区，在控制区出入口及其它适当位置处设立醒目的电离辐射警示标志，对监督区不采取专门的防护手段安全措施，但定期检测其辐射剂量水平。 | 0374-2968062